Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12.160  Поставка универсальных геофизических катушек для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения……………………………………………………………….3

  - Обозначения и сокращения……………………………………………………3

  - Наименование закупаемой продукции………………………………………..3

  - Цель использования закупаемой продукции …………………………………3

- Требования к продукции……………………………………………………..3

  - Требования к объемам и срокам поставки..................................................... ..3

    - Перечень и объем закупаемой продукции………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции…………………………3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг…………… 3

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………. 4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг............. 4

  - Требования к качеству продукции ...............................................................5

Таблица 3.1 Требования к продукции 1 ……………………………………….5

Таблица 3.2 Требования к продукции 2 ……………………………………….8

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки..... 12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Универсальная геофизическая катушка.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для проведения геофизических исследований.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Универсальная геофизическая катушка со скользящим контактом КТ-1С (или эквивалент) с кабелем 220 м | шт | 1 |
| 2. | Универсальная геофизическая катушка со скользящим контактом КТ-1С (или эквивалент) с кабелем 500 м | шт | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Универсальная геофизическая катушка со скользящим контактом КТ-1С (или эквивалент) с кабелем 220 м | С даты, следующей за датой заключения договора | 30 (тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Универсальная геофизическая катушка со скользящим контактом КТ-1С (или эквивалент) с кабелем 500 м | С даты, следующей за датой заключения договора | 30 (тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Универсальная геофизическая катушка со скользящим контактом КТ-1С (или эквивалент) с кабелем 220 м

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Длина кабеля, м | 220 |
|  | Тип сматывания | ручной |
|  | Тип контакта | скользящий |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Тип ручки | складная |
|  | Масса катушки (без кабеля), кг | не более 3 |
|  | Габаритные размеры, см | не более 28×36×16 |
|  | Материал изготовления | титан |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | - | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |
|  | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |
|  | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
|  | - | - |

Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Универсальная геофизическая катушка со скользящим контактом КТ-1С (или эквивалент) с кабелем 500 м

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Длина кабеля, м |  | 500 |
|  | Тип сматывания |  | ручной |
|  | Тип контакта |  | скользящий |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Тип ручки | складная |  |
|  | Масса катушки (без кабеля), кг | не более 3 |  |
|  | Габаритные размеры, см | не более 28×36×16 |  |
|  | Материал изготовления | титан |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | - |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.