Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.66.190 Поставка контроллера струнных датчиков для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения............................................................................................3

  - Обозначения и сокращения...........................................................................3

  - Наименование закупаемой продукции.........................................................3

  - Цель использования закупаемой продукции ...............................................3

- Требования к продукции..............................................................................3

  - Требования к объемам и срокам поставки.................................................... 3

    - Перечень и объем закупаемой продукции...............................................3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции....................................3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг............... 3

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции................................ 4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг............ 4

  - Требования к качеству продукции.............................................................. 5

Таблица 3.1 Требования к продукции ................................................................ 5

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.... 10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Контроллер струнных датчиков.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение оборудования для многоканального опроса, сбора и записи данных с испытываемой дистанционной КИА струнного типа.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Контроллер струнных датчиков TSG-S02-16-VW (или эквивалент) | шт | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Контроллер струнных датчиков TSG-S02-16-VW (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Контроллер струнных датчиков TSG-S02-16-VW (или эквивалент).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Количество измерительных каналов струны, шт |  | не менее 16 |
|  | Количество измерительных каналов температуры, шт |  | не менее 16 |
|  | Диапазоны измерений коэффициента преобразования, мВ/В |  | ±5, ±10 |
|  | Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений коэффициента преобразования,% от диапазона |  | не более ±0,05 |
|  | Диапазон измерений частоты колебаний (для струнных датчиков), Гц |  | от 200 до 8000 включительно |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты колебаний |  | не более ±5·10-5 |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Внешние интерфейсы | RS-485, USB, Bluetooth |  |
|  | Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | не более 300х255×130 |  |
|  | Масса, кг | не более 2 |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Рабочий температурный диапазон окружающей среды, °C | от -50 до +65 включительно |  |
|  | Максимально допустимая относительная влажность воздуха (без конденсации), % | не менее 95 |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки |  | - Контроллер струнных датчиков TSG-S02-16VW -1 шт. -Свидетельство о первичной поверке - 1 экз. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.