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Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2. 28.29.41

Поставка центрифуги для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
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[bookmark: _Toc236316752][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc226119937]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



[bookmark: _Toc236316753][bookmark: _Toc226119938]Наименование закупаемой продукции
Поставка центрифуги для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
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Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
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[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Центрифуга ОС-6МЦ (с ротором РК 4х750МК)
	шт.
	1

	2. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1
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[bookmark: _Toc236316761][bookmark: _Toc226119946][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Центрифуга ОС-6МЦ (с ротором РК 4х750МК)
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 60 календарных дней с даты заключения договора
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[bookmark: _GoBack]Наименование закупаемой продукции: Центрифуга ОС-6МЦ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Максимальная рабочая частота вращения, об/мин
	6000

	1.2. 
	Диапазон регулирования частоты вращения, об/мин
	500 — 6000

	1.3. 
	Шаг изменения частоты вращения, об/мин
	100

	1.4. 
	Допускаемое приведенное отклонение заданной частоты вращения от максимальной рабочей частоты вращения, %
	± 1,6

	1.5. 
	Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода, мин.
	0-99 с дискретностью 1 мин.

	1.6. 
	Количество режимов медленного разгона/торможения для роторов различного типа
	до 96

	1.7. 
	Количество программ, включающих 6 параметров и задаваемых пользователем
	16


	1.8. 
	Питание от однофазной сети переменного тока (напряжение / частота)
	220 В
50 Гц

	1.9. 
	Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм
	760 × 700 × 940

	1.10. 
	Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, кг
	120

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120






