
8











Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc236750705][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc236750706][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236750707]Наименование закупаемой продукции
Поставка лабораторных реакторов (автоклавов) высокого давления  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc236750708]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc236750709][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc236750710][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc236750711]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc236750712]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc236750713][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	реактор Модель A3115
	шт.
	1

	2. 
	реактор Модель A3405
	шт.
	1

	3. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc236750714][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236750715][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	реактор Модель A3115
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 130 рабочих дней с даты заключения договора

	2. 
	реактор Модель A3405
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение  130 рабочих дней с даты заключения договора
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1.6.1.1. [bookmark: _Toc236750716][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236750717] Таблица 3.1. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236750718]Наименование продукции: Реактор Модель A3115
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Объем, л
	10 л чистая вместимость

	1.2. 
	Материал конструкции
	Части, контактирующие со средой: хастеллой C276

	1.3. 
	Расчетное давление
	100 бар (Безопасное давление для продолжительной работы около 85% от расчетного)

	1.4. 
	Расчетная температура
	500 °C

	1.5. 
	Максимальная рабочая температура
	450 °C

	1.6. 
	Внутренний диаметр сосуда
	185 мм

	1.7. 
	Внутренняя высота сосуда
	420 мм

	1.8. 
	Минимальный перемешиваемый объем
	1 л

	1.9. 
	Монтаж крышки
	Съемная

	1.10. 
	Тип нагрева
	Внешний ленточный керамический электронагреватель 7,5 кВт с изоляцией и кожухом и распределительной взрывозащищенной коробкой

	1.11. 
	Электродвигатель
	365 Вт, переменный ток, 750 об/мин, плавный пуск

	1.12. 
	Мешалка
	Двухуровневая турбинная мешалка

	1.13. 
	Уплотнение вала мешалки
	Магнитная муфта М80 с макс. крутящим моментом 7,85 Нм

	1.14. 
	Охлаждающий змеевик
	Спиральный

	1.15. 
	Уплотнение крышки
	Графойл

	1.16. 
	Тип закрытия крышки
	Составной зажим с зажимными болтами

	1.17. 
	Панель управления
	• Программируемый ПИД-регулятор температуры с сигнализацией о превышении
• Цифровой индикатор давления с сигнализацией о превышении
• Частотно-регулируемый привод для управления скоростью электродвигателя.

	1.18. 
	Система автоматического охлаждения
	Циркуляционный насос, бак, трубки
Для охлаждения поддержания заданной температуры

	1.19. 
	Водяной бак 10 л, насос и трубки
	Для охлаждения магнитного привода, датчика давления и др. адаптеров

	1.20. 
	Подъемник
	Механический цепной

	1.21. 
	Электропитание
	3-ф., 380 В AC, 50 Гц, 16 А

	1.22. 
	Монтаж
	Подвижная рама-тележка с блокируемыми колесами

	1.23. 
	Ориентировочные габариты (Ш x Д x В) мм
	1310 x 760 x 2300

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	6.2. 
	Стандартные фитинги



	Внешние клапаны и фитинги:
· Мембранный манометр, н/ж сталь 316 покрытая ПТФЭ
· Электронный датчик давления
· Разрывная мембрана из хастеллоя C
· Игольчатый клапан для впуска газа и клапан для отбора проб на общей погружной трубке
· Выпускной игольчатый клапан для газа
· Шаровой клапан 3/4 с конической воронкой
· Донный клапан с диаметром 15 мм
Примечание: Все соединения имеют резьбу 1/4” NPT (M), а клапаны и фитинги сделаны из хастеллоя C, если не указано иное.
Внутренние фитинги:
· Термогильза (с RTD PT100 термодатчиком, взрывозащищенный)
· Погружная трубка
Ребра турбулентности

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120





[bookmark: _Toc236750719]Таблица 3.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236750720]Наименование продукции: Реактор Модель A3405
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	8.1. 
	Объем
	50 л чистая вместимость

	8.2. 
	Материал конструкции
	Части, контактирующие со средой: хастеллой C276

	8.3. 
	Расчетное давление
	50 бар (Безопасное давление для продолжительной работы около 85% от расчетного)

	8.4. 
	Расчетная температура
	500 °C

	8.5. 
	Максимальная рабочая температура
	450 °C

	8.6. 
	Внутренний диаметр сосуда
	355 мм

	8.7. 
	Внутренняя высота сосуда
	558 мм

	8.8. 
	Минимальный перемешиваемый объем
	6 л

	8.9. 
	Монтаж крышки
	Съемная

	8.10. 
	Тип нагрева
	Внешний ленточный керамический электронагреватель 7,5 х 2 кВт с изоляцией и кожухом и распределительной взрывозащищенной коробкой

	8.11. 
	Электродвигатель
	735 Вт, переменный ток, 440 об/мин, плавный пуск

	8.12. 
	Мешалка
	Двухуровневая турбинная мешалка

	8.13. 
	Уплотнение вала мешалки
	Магнитная муфта М120 с макс. крутящим моментом 11,7 Нм

	8.14. 
	Охлаждающий змеевик
	Спиральный

	8.15. 
	Уплотнение крышки
	Графойл

	8.16. 
	Тип закрытия крышки
	Фланцевое соединение

	8.17. 
	Панель управления
	• Программируемый ПИД-регулятор температуры с сигнализацией о превышении
• Цифровой индикатор давления с сигнализацией о превышении
• Частотно-регулируемый привод для управления скоростью электродвигателя.

	8.18. 
	Система автоматического охлаждения
	Циркуляционный насос, бак, трубки
Для охлаждения поддержания заданной температуры

	8.19. 
	Водяной бак 10 л, насос и трубки
	Для охлаждения магнитного привода, датчика давления и др. адаптеров

	8.20. 
	Подъемник
	Механический цепной

	8.21. 
	Электропитание
	3-ф., 380 В AC, 50 Гц, 16 А

	8.22. 
	Монтаж
	Подвижная рама-тележка с блокируемыми колесами

	8.23. 
	Ориентировочные габариты (Ш x Д x В) мм
	1500 x 850 x 3200

	9. 
	Требования к безопасности

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	11.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	12.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	13.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	13.2. 
	Стандартные фитинги



	Внешние клапаны и фитинги:
· Мембранный манометр, н/ж сталь 316 покрытая ПТФЭ
· Электронный датчик давления
· Разрывная мембрана из хастеллоя C
· Игольчатый клапан для впуска газа и клапан для отбора проб на общей погружной трубке
· Выпускной игольчатый клапан для газа
· Шаровой клапан 1 с конической воронкой
· Донный клапан с диаметром 25 мм

Примечание: Все соединения имеют резьбу 1/2” NPT (M), а клапаны и фитинги сделаны из хастеллоя C, если не указано иное

Внутренние фитинги:
· Термогильза (с RTD PT100 термодатчиком, взрывозащищенный)
· Погружная трубка
Ребра турбулентности

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	14.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




