Технические требования на поставку МТР

- ОКПД 2: 26.51.53. Поставка лабораторных реакторов (автоклавов) высокого давления для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

ОКПД 2: 32.50.12. Поставка лабораторных реакторов (автоклавов) высокого давления для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».	1

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель поставки	3

1.4. Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3.1. Требования к качеству продукции	4

Наименование продукции: Реактор Модель A3115	4

Таблица 3.2. Требования к качеству продукции	6

Наименование продукции: Реактор Модель A3405	6

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт, национальный стандарт РФ |
| --- | --- |
| ГОСТ Р | Государственные стандарты, принимаемые только в России |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка лабораторных реакторов (автоклавов) высокого давления  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Цель поставки

Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Существующее положение

В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.

Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | реактор Модель A3115 | шт. | 1 |
|  | реактор Модель A3405 | шт. | 1 |
|  | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | реактор Модель A3115 | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 130 рабочих дней с даты заключения договора |
|  | реактор Модель A3405 | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 130 рабочих дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3.1. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Реактор Модель A3115

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Объем, л | 10 л чистая вместимость |
|  | Материал конструкции | Части, контактирующие со средой: хастеллой C276 |
|  | Расчетное давление | 100 бар (Безопасное давление для продолжительной работы около 85% от расчетного) |
|  | Расчетная температура | 500 °C |
|  | Максимальная рабочая температура | 450 °C |
|  | Внутренний диаметр сосуда | 185 мм |
|  | Внутренняя высота сосуда | 420 мм |
|  | Минимальный перемешиваемый объем | 1 л |
|  | Монтаж крышки | Съемная |
|  | Тип нагрева | Внешний ленточный керамический электронагреватель 7,5 кВт с изоляцией и кожухом и распределительной взрывозащищенной коробкой |
|  | Электродвигатель | 365 Вт, переменный ток, 750 об/мин, плавный пуск |
|  | Мешалка | Двухуровневая турбинная мешалка |
|  | Уплотнение вала мешалки | Магнитная муфта М80 с макс. крутящим моментом 7,85 Нм |
|  | Охлаждающий змеевик | Спиральный |
|  | Уплотнение крышки | Графойл |
|  | Тип закрытия крышки | Составной зажим с зажимными болтами |
|  | Панель управления | • Программируемый ПИД-регулятор температуры с сигнализацией о превышении • Цифровой индикатор давления с сигнализацией о превышении • Частотно-регулируемый привод для управления скоростью электродвигателя. |
|  | Система автоматического охлаждения | Циркуляционный насос, бак, трубки Для охлаждения поддержания заданной температуры |
|  | Водяной бак 10 л, насос и трубки | Для охлаждения магнитного привода, датчика давления и др. адаптеров |
|  | Подъемник | Механический цепной |
|  | Электропитание | 3-ф., 380 В AC, 50 Гц, 16 А |
|  | Монтаж | Подвижная рама-тележка с блокируемыми колесами |
|  | Ориентировочные габариты (Ш x Д x В) мм | 1310 x 760 x 2300 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Стандартные фитинги | Внешние клапаны и фитинги: - Мембранный манометр, н/ж сталь 316 покрытая ПТФЭ - Электронный датчик давления - Разрывная мембрана из хастеллоя C - Игольчатый клапан для впуска газа и клапан для отбора проб на общей погружной трубке - Выпускной игольчатый клапан для газа - Шаровой клапан 3/4 с конической воронкой - Донный клапан с диаметром 15 мм Примечание: Все соединения имеют резьбу 1/4” NPT (M), а клапаны и фитинги сделаны из хастеллоя C, если не указано иное. Внутренние фитинги: - Термогильза (с RTD PT100 термодатчиком, взрывозащищенный) - Погружная трубка Ребра турбулентности |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

- Таблица 3.2. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Реактор Модель A3405

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Объем | 50 л чистая вместимость |
|  | Материал конструкции | Части, контактирующие со средой: хастеллой C276 |
|  | Расчетное давление | 50 бар (Безопасное давление для продолжительной работы около 85% от расчетного) |
|  | Расчетная температура | 500 °C |
|  | Максимальная рабочая температура | 450 °C |
|  | Внутренний диаметр сосуда | 355 мм |
|  | Внутренняя высота сосуда | 558 мм |
|  | Минимальный перемешиваемый объем | 6 л |
|  | Монтаж крышки | Съемная |
|  | Тип нагрева | Внешний ленточный керамический электронагреватель 7,5 х 2 кВт с изоляцией и кожухом и распределительной взрывозащищенной коробкой |
|  | Электродвигатель | 735 Вт, переменный ток, 440 об/мин, плавный пуск |
|  | Мешалка | Двухуровневая турбинная мешалка |
|  | Уплотнение вала мешалки | Магнитная муфта М120 с макс. крутящим моментом 11,7 Нм |
|  | Охлаждающий змеевик | Спиральный |
|  | Уплотнение крышки | Графойл |
|  | Тип закрытия крышки | Фланцевое соединение |
|  | Панель управления | • Программируемый ПИД-регулятор температуры с сигнализацией о превышении • Цифровой индикатор давления с сигнализацией о превышении • Частотно-регулируемый привод для управления скоростью электродвигателя. |
|  | Система автоматического охлаждения | Циркуляционный насос, бак, трубки Для охлаждения поддержания заданной температуры |
|  | Водяной бак 10 л, насос и трубки | Для охлаждения магнитного привода, датчика давления и др. адаптеров |
|  | Подъемник | Механический цепной |
|  | Электропитание | 3-ф., 380 В AC, 50 Гц, 16 А |
|  | Монтаж | Подвижная рама-тележка с блокируемыми колесами |
|  | Ориентировочные габариты (Ш x Д x В) мм | 1500 x 850 x 3200 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Стандартные фитинги | Внешние клапаны и фитинги: - Мембранный манометр, н/ж сталь 316 покрытая ПТФЭ - Электронный датчик давления - Разрывная мембрана из хастеллоя C - Игольчатый клапан для впуска газа и клапан для отбора проб на общей погружной трубке - Выпускной игольчатый клапан для газа - Шаровой клапан 1 с конической воронкой - Донный клапан с диаметром 25 мм Примечание: Все соединения имеют резьбу 1/2” NPT (M), а клапаны и фитинги сделаны из хастеллоя C, если не указано иное Внутренние фитинги: - Термогильза (с RTD PT100 термодатчиком, взрывозащищенный) - Погружная трубка Ребра турбулентности |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |