«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Якутской ГРЭС

ПАО "Якутскэнерго"

________________ Н.Н. Аммосов

«____»_______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 26.51.53 Приобретение приборов химического контроля для оснащения Химического цеха Якутской ГРЭС в рамках инвестиционного проекта Q_508-9301

Лот

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

ЯГРЭС- Якутская государственная районная электростанция

РФ -Российская Федерация

ТУ -Технические условия

ГОСТ - государственный стандарт

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности

РЭ – руководство по эксплуатации

ТО – техническое обслуживание

СИ – средства измерения

#### Наименование закупаемой продукции

Приборы и аппаратура для оснащения химического цеха.

Цель использования закупаемой продукции

Приобретение необходимого перечня приборов и оборудования для прохождения аттестации химической лаборатории в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» и СДА 15-2009 «Требования к испытательным лабораториям». Создание условий устойчивого, безопасного и эффективного функционирования предприятия путем замены устаревшего оборудования лаборатории, не обеспечивающего точность диагностирования новым и приобретением дополнительных единиц приборов химического контроля.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аналитические весы (с поверкой) | шт. | 1 | ОКПД 2 26.51.53 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле (с поверкой) | шт. | 1 |  |  |
|  | Термостат для определения вязкости (с поверкой) | шт. | 1 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аналитические весы (с поверкой) | с даты заключения договора | По регламенту |
|  | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле (с поверкой) |  |  |
|  | Термостат для определения вязкости (с поверкой) |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приборы и аппаратура для оснащения электротехнической лаборатории»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Способ подтверждения: указание параметра |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 Грузополучатель: Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | Транспортирование оборудования в упаковке предприятия-изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации прибора виброизмерительного при соблюдении Потребителем условий эксплуатации - 12 месяца со дня продажи прибора. | Предложение | Способ подтверждения: указание параметра |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: технические паспорта; руководства по эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: технические паспорта; руководства по эксплуатации, методику поверки. СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией: - свидетельством об утверждении типа СИ; - описанием типа (приложением к свидетельству); - методикой поверки СИ данного типа; - свидетельством о первичной поверке. Срок до окончания действия свидетельства о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала. | Предложение | Способ подтверждения: указание параметра |  |
| 5 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». | -//- |
| 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. | Предложение | Способ подтверждения: указание параметра |  |
| 6.2 | Требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Приборы и аппаратура для оснащения Химического цеха Якутской ГРЭС»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Аналитические весы (с поверкой) |  | 1. Наибольший предел взвешивания (НПВ) — 252 г.; 2. Наименьший предел взвешивания (НмПВ) - 0.01 г.; 3. Цена деления (дискретность) - 0.0001 г.; 4. ГОСТ - OIML R76-1-2011; 5. Класс точности - I специальный; 6. Дисплей — жидкокристаллический; 7. Размер платформы - Ø90 мм.; 8. Калибровка - внутренняя; 9. Габариты198x294x315 мм.; 10. Вес - 3.5 кг.; 11. Интерфейс — RS-232C; 12. Питание - сетевой адаптер. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле (с поверкой) |  | 1. Диапазон температуры вспышки - Автоматическое определение вспышки в диапазоне температур от +12 до +370 °C; 2. Нагрев - Автоматический нагрев продукта и поддержание скорости нагрева в соответствии с выбранной программой испытания; 3. Поджиг - Автоматический поджиг при помощи электрической искры, контролируемой мощности для полной имитации газового шарика диаметром 4 мм.; 4. Мешалка - Скорость перемешивания соответствуют требованиям выбранной программы испытаний и поддерживается автоматически; 5. Потребляемая мощность не более 750 Вт (в режиме подготовки к испытанию, не более 120 Вт); 6. Размеры аппарата (с установленным тиглем) - 420х310х455 мм, (ширина х высота х глубина); 7. Масса аппарата - не более 15 кг; 8. Температура окружающей среды от 10 до 35 °C; 9. Относительная влажность при температуре +25°С не более 80%; 10. Напряжение сети питания от 198 до 242 В; 11. Частота сети питания от 49 до 51 Гц; 12. Срок службы - 6 лет, не более 15 000 часов; 13. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год, не более 2 500 часов; 14. Электробезопасность -Дифференциальный автомат, предотвращающий поражение электрическим током пользователя и повреждение аппарата в результате короткого замыкания; 15. Пожарная безопасность - Если показания цифрового измерителя температуры превысили плюс 395°С, либо было проведено 28 испытаний искрой, процесс испытания останавливается, при этом аппарат подает прерывистый звуковой сигнал и на дисплей выдается сообщение о ошибке. При остановке испытания нагрев отключается; 16. Звуковое сопровождение - Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности; 17. Диагностика и настройка - Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Термостат для определения вязкости (с поверкой) |  | 1. Количество мест под вискозиметры — 3 2. Диапазон температур — без внешнего охлаждения, °С — с охлаждением водопроводной водой, °С — с охлаждением криостатом, °С(Токр+10)…+150 (Тводы+5)…+150 0…+150; 3. Погрешность установления заданной температуры, °С±0,02; 4. Погрешность поддержания температуры, °С±0,01; 5. Потребляемая мощность, Вт — 1500; 6. Габаритные размеры, мм — 380х235х560; 7. Рабочая глубина, мм — 300; 8. Объём рабочей жидкости, л — 14; 9. Масса прибора без жидкости, кг — 16; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.

Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.