«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Якутской ГРЭС

ПАО "Якутскэнерго"

________________ Н.Н. Аммосов

«____»_______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 26.51.66.190 Приобретение приборов и аппаратуры для оснащения Электротехнической лаборатории №1 Якутской ГРЭС в рамках инвестиционного проекта Р_508-92566

Лот

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

ЯГРЭС- Якутская государственная районная электростанция

РФ -Российская Федерация

ТУ -Технические условия

ГОСТ - государственный стандарт

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности

РЭ – руководство по эксплуатации

ТО – техническое обслуживание

СИ – средства измерения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 26.51.66.190 Приобретение приборов и аппаратуры для оснащения Электротехнической лаборатории №1 Якутской ГРЭС в рамках инвестиционного проекта Р_508-92566.

Цель использования закупаемой продукции

Приобретение необходимого перечня резервных приборов и аппаратуры, в том числе в период убытия на поверку. Отсутствие запасных частей. Необратимый моральный и физический износ оборудования. Необходимость проведения высоковольтных испытаний, проверки соответствия расцепителей автоматических выключателей (РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования);

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Стационарная высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты (с поверкой) | шт. | 1 | ОКПД 2 26.51.66.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | Аппарат испытания диэлектриков цифровой(с поверкой) | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат испытательно-прожигающий (с поверкой) | шт. | 1 |  |  |
|  | Вольтметр универсальный цифровой (с поверкой) | шт. | 1 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стационарная высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты (с поверкой) | с даты заключения договора | По регламенту |
|  | Аппарат испытания диэлектриков цифровой(с поверкой) |  |  |
|  | Аппарат испытательно-прожигающий (с поверкой) |  |  |
|  | Вольтметр универсальный цифровой (с поверкой) |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приборы и аппаратура для оснащения электротехнической лаборатории»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Способ подтверждения: указание параметра |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 Грузополучатель: Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | Транспортирование оборудования в упаковке предприятия-изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации прибора виброизмерительного при соблюдении Потребителем условий эксплуатации - 12 месяца со дня продажи прибора. | Предложение | Способ подтверждения: указание параметра |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: технические паспорта; руководства по эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: технические паспорта; руководства по эксплуатации, методику поверки. СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией: - свидетельством об утверждении типа СИ; - описанием типа (приложением к свидетельству); - методикой поверки СИ данного типа; - свидетельством о первичной поверке. Срок до окончания действия свидетельства о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала. | Предложение | Способ подтверждения: указание параметра |  |
| 5 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». | -//- |
| 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. | Предложение | Способ подтверждения: указание параметра |  |
| 6.2 | Требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Приборы и аппаратура для оснащения электротехнической лаборатории»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Стационарная высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты (с поверкой) |  | Технические характеристики стенда испытаний средств защиты до 15 кВ: 1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц.; 2. Наибольшее рабочее переменное напряжение - 0 - 15 кВ, (регулируется с дискретой 25 В); 3. Диапазон измеряемых токов утечки — Не менее 0,1 - 10 мА; 4. Способ регулировки напряжения - Электронный (без ЛАТРа) 5. Измерение 2-мя типами приборов - Цифровая индикация и стрелочная; 6. Относительная погрешность измерения напряжения, не более3 %; 7. Возможности программирования - Скорости подъёма и спада напряжения, времени испытаний; 8. Режимы управления - Ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток и время испытаний). Полностью автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий). Технические характеристики стенда для испытаний указателей напряжения до 1000 В: 1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц; 2. Диапазоны испытательных напряжений промышленной частоты 0 - 3 кВ. - постоянное напряжение 0 - 2,5 кВ. переменное напряжение; 3. Мощность - 500 Вт; 4. Способ регулировки напряжения - Электронный (без ЛАТРа) позволяет плавно изменять значение напряжение с дискретой 1В; 5. Погрешность измерения напряжения - Не более 3%; 6. Диапазон измеряемых токов утечки0 - 50 мА; 7. Возможности программирования - Скорости подъёма и спада напряжения, времени испытаний; 8. Режимы управления - Ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток и время испытаний). Полностью автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий). Технические характеристики стенда испытаний изолирующих штанг и электрооборудования до 100 кВ: 1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц; 2. Рабочее переменное напряжение - 100 кВ (регулируется с дискретой 25 В) 3. Регулировка напряженияЭлектронный способ (без ЛАТРа); 4. Максимальный выходной ток - 0-10 мА; 5. Погрешность измерения напряжений, промышленной частоты - Не хуже 3%; 6. Режимы управления - Ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток и время испытаний). Полностью автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий). Технические характеристики установки для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков до 100 кВ: 1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц; 2. Наибольшее рабочее переменное напряжение - 100 кВ; 3. Форма испытательного напряжения — Синусоидальная; 4. Режим управление - Ручной или автоматический; 5. Фиксация результатов испытаний — Автоматическая; 6. Передача данных на компьютер - Автоматическая, расстановка данных в текст и распечатка протоколов испытаний. Технические характеристики установки для измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков: 1. Диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь - От 1. 10-4 до 0,99; 2. Диапазон измерения емкости при испытательном напряжении от 1,5 до 2 кВОт 5 пФ до 100 пФ; 3. Время нагрева до 90 °C80±20 мин; 4. Хранение данных - Обеспечивает вывод результатов измерений на жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) блока индикации; 5. Связь между высоковольтным измерительным блоком и блоком индикации - Осуществляется по радиоканалу в диапазоне частот 845-945 МГц; 6. Устойчивость радиосвязи - На расстоянии 5-7 м обеспечивается уровнем выходной мощности передатчика в 1 мВт. Технические характеристики стенда испытания автоматических выключателей: 1. Максимальный ток In - До 2500А; 2. Ток перегрузки - До 12 кА; 3. Диапазоны измерения силы переменного тока, А - От 0,025 до 25; от 0,25 до 250; от 2,5 до 2500. Технические характеристики cтенда испытаний силовых трансформаторов: Испытание повышенным напряжением 1. Диапазон испытательных напряжений, кВ - 4…50 (100); 2. Погрешность измерения напряжений - Не более % 3; 3. Ток срабатывания защиты по низкой стороне - Не более 30 А; 4. Подъем напряжения — Ручной; 5. Снятие напряжения — Ручное. Измерения тока и потерь холостого хода: 1. Измерения тока и потерь холостого тока - Проводятся в соответствии с технической документацией на измеритель Коэффициент-3.3. Измерение коэффициента трансформации: 1. Измерения тока и потерь холостого тока - Проводятся в соответствии с технической документацией на измеритель Коэффициент-3.3. Измерение омического сопротивления обмоток постоянному току: 1. Диапазон измерения сопротивления, Ом - 0,00001 – 10*5; 2. Погрешность измерения сопротивления, % - Не более 0,5. Измерение сопротивления изоляции: Измерение сопротивления изоляции Производится мегаомметром Е 6-24 Технические характеристики автоматизированного стенда механических испытаний: 1. Напряжение питания стенда, В - 220 В, 50 Гц; 2. Максимальное испытательное усилие, кг - 600 (регулируется с дискретой 1 кг) 3. Режим управления - Полуавтоматический (оператор задает усилие и время испытаний) или полностью автоматический (по встроенным программам испытаний); 4. Максимальное количество программ - До 19 + ручной режим управления; 5. Фиксация результатов испытаний — Автоматическая; 6. Возможность передачи данных - На компьютер и распечатка протоколов испытаний; 7.Уровень шума — Низкий. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой(с поверкой) |  | 1. Диапазон регулирования постоянного напряжения - 2 - 70 кВ с шагом 0,3 кВ; 2. Диапазон регулирования переменного напряжения - 2 - 50 кВ с шагом 0,2 кВ; 3. Допускаемая относительная погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне от 10 до 70 кВ - не превышает ± 3 %; 4. Допускаемая относительная погрешность измерения переменного напряжения в диапазоне от 10 до 50 кВ - не превышает ± 3 %; 5. Минимальное выходное напряжение аппарата (определяется конструктивными особенностями автотрансформатора, установленного в пульте управления) - (1 ± 1) кВ; 6. Амплитуда пульсации испытательного напряжения постоянного тока - не более 3 %; Коэффициент несинусоидальности испытательного напряжения переменного тока - не более 5 %; 7. Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (амплитудное значение) в диапазоне напряжений от 2 до 60 кВ - 10 мА; 8. Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (амплитудное значение) в диапазоне напряжений от 60 до 70 кВ - 5 мА; 9. Измерение силы постоянного тока на основном диапазоне измерения 1-10 мА - с шагом 0,1 мА; 10. Измерение силы постоянного тока на дополнительном диапазоне измерения 0,1-1 мА - с шагом 0,01 мА; 11.Максимальная выходная мощность аппарата - 0,6 кВ·А; 12. Максимальное время работы аппарата в режиме постоянного тока - 10 мин; 13. Минимальное время выключенного состояния аппарата - 5 мин; 14. Максимальный рабочий переменный ток аппарата (действующее значение) в диапазоне от 2 до 40 кВ50 мАМаксимальный рабочий переменный ток аппарата (действующее значение) в диапазоне от 40 до 50 кВ - 20 мА; 15. Измерение силы переменного тока на основном диапазоне измерения 5-50 мА - с шагом 0,1 мА; 16. Измерение силы переменного тока на дополнительном диапазоне измерения 0,5-5 мА - с шагом 0,01 мА; 17. Максимальное время работы аппарата в режиме переменного тока при мощности, подаваемой в нагрузку - от 1,8 до 2,0 кВт - 1 мин - от 1,5 до 1,8 кВт - 5 мин - от 1,0 до 1,5 кВт - 10 мин - до 1,0 кВт - 1 ч; 18. Допускаемая приведенная погрешность при измерении силы тока на основном диапазоне измерения постоянного тока 1-10 мА и переменного тока 5-50 мА - не превышает ± 5 %; 19. Допускаемая приведенная погрешность при измерении силы тока на дополнительном диапазоне измерения постоянного тока 0,1-1 мА и переменного тока 0,5-5 мА - не превышает ± 5 %; 20. Встроенная память - Да (позволяет записывать режимы испытаний (всего 4 режима)); 21. Режимы работы — ручной, автоматический (предусматривает задание оператором величины испытательного напряжения с шагом 0,5 кВ, скорости подъема испытательного напряжения, напряжения и тока срабатывания защиты (шагом 1 кВ), времени проведения испытания); 22. Максимальная активная мощность, потребляемая аппаратом из питающей сети - не более 2,2 кВт; 23. Устройство защиты, отключающее высокое напряжение при достижении на выходе - напряжением постоянного тока величины (амплитудное значение) от 70,1 до 74,0 кВ; напряжением переменного тока величины (действующее значение) от 50,1 до 53,0 кВ; силой постоянного тока величины (амплитудное значение) от 10,1 до 12,0 мА; силой переменного тока величины (действующее значение) от 50,1 до 54,0 мА; Общие характеристики: 1. Габаритные размеры пульта управления - не более 415 х 220 х 345 мм.; 2. Габаритные размеры генератора высоковольтного - не более 335 х 285 х 630 мм.; 3. Масса пульта упаравления - не более 16 кг.; 4. Масса генератора высоковольтного - не более 38 кг.; 5. Средний срок службы аппарата - не менее 6 лет. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Аппарат испытательно-прожигающий (с поверкой) |  | 1. Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ - от 10 до 50; 2. Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ - от 10 до 70; 3. Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода, % ±3 4. Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % - ±3; 5. Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, %±3; 6. Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, %±10; 7. Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, %±3; 8. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % ±10; 9. Выходной переменный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее — 20; 10. Потребляемая мощность, кВ·А, не более — 2,2; 10. Общая масса, кг, не более — 62; 11. Габаритные размеры высоковольтного блока345х360х665; 12. Габаритные размеры пульта управления415х220х335 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Вольтметр универсальный цифровой (с поверкой) |  | ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DCV 1. Пределы измерений - 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В; 2. Разрешение - 0,1 / 1 мкВ / 10 мкВ / 0,1 / 1 мВ; Погрешность измерения ± (0,007 %); 3. Входной импеданс — 10 МОм; ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (AC+DC, TRUE RMS) ACV 1. Пределы измерений - 100 мВ / 1 … 750 В; 2. Разрешение - 0,1 / 1 мкВ / 1 / 0,1 / 1 мВ; 3. Частотный диапазон - 3 Гц…300 кГц; 4. Погрешность измерения ± (0,04 (79061)/0,07(79060) %изм. + 0,02%диапазона) - 10 Гц…20 кГц, 1…750 В; ± (0,10 %изм. + 0,04 %диапазона) – 20 кГц…50 кГц, 1…750 В; до (4 %изм. + 0,5 %диап.) в остальном диапазоне частот; 5. Входной импеданс - 10 МОм / 100 пФ; ПОСТОЯННЫЙ ТОК DC 1. Пределы измерений100 мкА/ 1 /10 / 100 мА/ 1 / 3 А 2. Разрешение100 пА / 1 /10 / 100 нА / 1 / 10 мкА; 3. Погрешность измерения ± (0,07 % изм. + 0,006 % диапазона) – 0…1 мА ± (0,18 % изм. + 0,02 % диапазона) – 0…10А. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (AC+DC, TRUE RMS) ACA 1. Пределы измерений100 мкА/ 1 мА / 100 мА /1 А/ 3 А 2. Разрешение100 пА / 1/ 10/ 100 нА/ 1 мкА / 10 мкА 3. Частотный диапазон - 3 Гц…10 кГц; 4. Погрешность измерения ± (0,1 % изм. + 0,04 % диапазона) – 10 Гц…5 кГц, 0…1А; ± (0,23 %изм. + 0,04 % диапазона) – 10 Гц…5 кГц, 0…3 А. СОПРОТИВЛЕНИЕ (4-Х ПР/ 2-Х ПР) 1. Пределы измерений100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / 1 / 10 / 100 МОм; 2. Разрешение0,1 / 1 / 10 мОм / 0,1 / 1 / 10 Ом / 0,1 кОм; 3. Погрешность измерения± (0,0020 %изм. + 0,0005 %диапазона), 1…100 кОм ± (0,015 %изм. + 0,001 %диапазона) в остальных диапазонах. ПРОЗВОН ЦЕПИ 1. Порог срабатывания - Плавно регулируется в диапазоне 1 кОм; 2. Погрешность измерения ± (0,003 %изм. + 0,03 %диапазона). ЧАСТОТА 1. Диапазон частот - 3 Гц…1 МГц; 2. Диапазон входных напряжений100 мВ - 750 В; 3. Погрешность измерения ± 0,006 %изм. в диапазоне 40 Гц…1 МГц ± 0,03 - 0,1 %изм. в остальном диапазоне частот. ТЕМПЕРАТУРА 1. Предел измерений -200…+600°С (терморезисторы/ RTD); -200…+ 1870°С (термопара); 2. Разрешение0,001°С; 3. Термопарыподдержка термопар J,K,N,T, E, R, S, B типов (не входят в комплект). ЁМКОСТЬ 1. Пределы измерений1нФ/ 10 нФ/ 100 нФ / 1мкФ / 10мкФ / 100 мкФРазрешение0,001 нФ / 0,01 нФ / 0,1 нФ / 0,001 мкФ / 0,01 мкФ / 0,1 мкФ / 2. Погрешность измерения± (2,00 % изм. + 0,40 % диапазона). ИСПЫТАНИЕ P-N ПЕРЕХОДА 1. Тестовое напряжение≤ 5 В; 2. Погрешность измерения± (0,003 %изм. + 0,03 %диапазона). ДИСПЛЕЙИ ндикатор - ЖКИ, графическая цветная матрица (диагональ 11см); 2. Формат - максимально 6½ разрядов; 3. Статистика - Построение гистограмм, линейная шкала, тренды. Скорость измерений - S (медленно)/ 5…100 изм/с (6 ½ разрядов) M (средне)/ 400…2400 изм/с (5 ½ разрядов) F (быстро)/ 4800…10000 изм/с (4 ½ разрядов) (79061). ОБЩИЕ ДАННЫЕ 1. Напряжение питания100 / 120 / 220 / 240 В ( 10 %), 45 - 66 Гц или 360 – 440 Гц; 2. Внутренняя память - 10 K 3. Интерфейс - USB, RS-232, LAN, дополнительный разъем «ввод/вывод» (D I/O) GPIB (опция); 4. Входные гнезда - Дублирование измерительных входов на задней панели; 5. Габаритные размеры220 х 88 х 301 мм. 6. Масса - 3,3 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.

Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.