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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35923_2613968454][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

ЯГРЭС- Якутская государственная районная электростанция
РФ -Российская Федерация
ТУ -Технические условия
ГОСТ - государственный стандарт
ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности
РЭ – руководство по эксплуатации
ТО – техническое обслуживание
СИ – средства измерения




1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35925_2613968454][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 26.51.66.190 Приобретение приборов и аппаратуры для оснащения Электротехнической лаборатории №1 Якутской ГРЭС в рамках инвестиционного проекта Р_508-92566.

[bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Приобретение необходимого перечня резервных приборов и аппаратуры, в том числе в период убытия на поверку. Отсутствие запасных частей. Необратимый моральный и физический износ оборудования. Необходимость проведения высоковольтных испытаний, проверки соответствия расцепителей автоматических выключателей (РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования);
2. [bookmark: __RefHeading___Toc35929_2613968454][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35931_2613968454][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35933_2613968454][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35935_2613968454][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Стационарная высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты (с поверкой)
	шт.
	1
	ОКПД 2 26.51.66.190
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	2. 
	Аппарат испытания диэлектриков цифровой(с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Аппарат испытательно-прожигающий (с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Вольтметр универсальный цифровой (с поверкой)
	шт.
	1
	
	


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35937_2613968454][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc35939_2613968454][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Стационарная высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты (с поверкой)
	с даты заключения договора
	По регламенту

	2. 
	Аппарат испытания диэлектриков цифровой(с поверкой)
	
	

	3. 
	Аппарат испытательно-прожигающий (с поверкой)
	
	

	4. 
	Вольтметр универсальный цифровой (с поверкой)
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35941_2613968454][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35943_2613968454][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приборы и аппаратура для оснащения электротехнической лаборатории»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
Способ подтверждения: указание параметра
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки оборудования
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
Грузополучатель: Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго»
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия транспортирования
	Транспортирование оборудования  в упаковке предприятия-изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации прибора виброизмерительного при соблюдении Потребителем условий
эксплуатации - 12 месяца со дня продажи прибора.
	Предложение
	


Способ подтверждения: указание параметра
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
технические паспорта;
руководства по эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
технические паспорта;
руководства по эксплуатации, методику поверки.
СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:
- свидетельством об утверждении типа СИ;
- описанием типа (приложением к свидетельству);
- методикой поверки СИ данного типа;
 - свидетельством о первичной поверке.
Срок до окончания действия свидетельства о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала.
	Предложение
	



Способ подтверждения: указание параметра
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	-//-

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.
	Предложение
	Способ подтверждения: указание параметра
	

	6.2
	Требования к         оборудованию
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям.
Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	



	

	


Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: «Приборы и аппаратура для оснащения электротехнической лаборатории»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Стационарная высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты (с поверкой)
	
	Технические характеристики стенда испытаний средств защиты до 15 кВ:
1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц.;
2. Наибольшее рабочее переменное напряжение - 0 - 15 кВ, (регулируется с дискретой 25 В);
3. Диапазон измеряемых токов утечки — Не менее 0,1 - 10 мА;
4. Способ регулировки напряжения - Электронный (без ЛАТРа)
5. Измерение 2-мя типами приборов - Цифровая индикация и стрелочная;
6. Относительная погрешность измерения напряжения, не более3 %;
7. Возможности программирования - Скорости подъёма и спада напряжения, времени испытаний;
8. Режимы управления - Ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток и время испытаний). Полностью автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий).
Технические характеристики стенда для испытаний указателей напряжения до 1000 В:
1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц;
2. Диапазоны испытательных напряжений промышленной частоты 0 - 3 кВ. - постоянное напряжение 0 - 2,5 кВ. переменное напряжение;
3. Мощность - 500 Вт;
4. Способ регулировки напряжения - Электронный (без ЛАТРа) позволяет плавно изменять значение напряжение с дискретой 1В;
5. Погрешность измерения напряжения - Не более 3%;
6. Диапазон измеряемых токов утечки0 - 50 мА;
7. Возможности программирования - Скорости подъёма и спада напряжения, времени испытаний;
8. Режимы управления - Ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток и время испытаний). Полностью автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий).
Технические характеристики стенда испытаний изолирующих штанг и электрооборудования до 100 кВ:
1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц;
2. Рабочее переменное напряжение - 100 кВ (регулируется с дискретой 25 В)
3. Регулировка напряженияЭлектронный способ (без ЛАТРа);
4. Максимальный выходной ток - 0-10 мА;
5. Погрешность измерения напряжений, промышленной частоты - Не хуже  3%;
6. Режимы управления - Ручной (оператор задает напряжение, максимальный ток и время испытаний). Полностью автоматический (по встроенным готовым программам испытаний на каждый тип изделий).
Технические характеристики установки для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков до 100 кВ:
1. Напряжение питания стенда - 220 В, 50 Гц;
2. Наибольшее рабочее переменное напряжение - 100 кВ;
3. Форма испытательного напряжения — Синусоидальная;
4. Режим управление - Ручной или автоматический;
5. Фиксация результатов испытаний — Автоматическая;
6. Передача данных на компьютер - Автоматическая, расстановка данных в текст и распечатка протоколов испытаний.
Технические характеристики установки для измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков:
1. Диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь - От 1. 10-4 до 0,99;
2. Диапазон измерения емкости при испытательном напряжении от 1,5 до 2 кВОт 5 пФ до 100 пФ;
3. Время нагрева до 90 °C80±20 мин;
4. Хранение данных - Обеспечивает вывод результатов измерений на жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) блока индикации;
5. Связь между высоковольтным измерительным блоком и блоком индикации - Осуществляется по радиоканалу в диапазоне частот 845-945 МГц;
6. Устойчивость радиосвязи - На расстоянии 5-7 м обеспечивается уровнем выходной мощности передатчика в 1 мВт.
Технические характеристики стенда испытания автоматических выключателей:
1. Максимальный ток In - До 2500А;
2. Ток перегрузки - До 12 кА;
3. Диапазоны измерения силы переменного тока, А -
От 0,025 до 25;
от 0,25 до 250;
от 2,5 до 2500.
Технические характеристики cтенда испытаний силовых трансформаторов:
Испытание повышенным напряжением
1. Диапазон испытательных напряжений, кВ - 4…50 (100);
2. Погрешность измерения напряжений - Не более % 3;
3. Ток срабатывания защиты по низкой стороне - Не более 30 А;
4. Подъем напряжения — Ручной;
5. Снятие напряжения — Ручное.
Измерения тока и потерь холостого хода:
1. Измерения тока и потерь холостого тока - Проводятся в соответствии с технической документацией на измеритель Коэффициент-3.3.
Измерение коэффициента трансформации:
1. Измерения тока и потерь холостого тока - Проводятся в соответствии с технической документацией на измеритель Коэффициент-3.3.
Измерение омического сопротивления обмоток постоянному току:
1. Диапазон измерения сопротивления, Ом - 0,00001 – 10*5;
2. Погрешность измерения сопротивления, % - Не более 0,5.
Измерение сопротивления изоляции:
Измерение сопротивления изоляции
Производится мегаомметром Е 6-24
Технические характеристики автоматизированного стенда механических испытаний:
1. Напряжение питания стенда, В - 220 В, 50 Гц;
2. Максимальное испытательное усилие, кг - 600 (регулируется с дискретой 1 кг)
3. Режим управления - Полуавтоматический (оператор задает усилие и время испытаний) или полностью автоматический (по встроенным программам испытаний);
4. Максимальное количество программ - До 19 + ручной режим управления;
5. Фиксация результатов испытаний — Автоматическая;
6. Возможность передачи данных - На компьютер и распечатка протоколов испытаний;
7.Уровень шума — Низкий.
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	2. 
	Позиция 2
	Аппарат испытания диэлектриков цифровой(с поверкой)
	
	1. Диапазон регулирования постоянного напряжения - 2 - 70 кВ с шагом 0,3 кВ;
2. Диапазон регулирования переменного напряжения - 2 - 50 кВ с шагом 0,2 кВ;
3. Допускаемая относительная погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне от 10 до 70 кВ - не превышает ± 3 %;
4. Допускаемая относительная погрешность измерения переменного напряжения в диапазоне от 10 до 50 кВ - не превышает ± 3 %;
5. Минимальное выходное напряжение аппарата (определяется конструктивными особенностями автотрансформатора, установленного в пульте управления) - (1 ± 1) кВ;
6. Амплитуда пульсации испытательного напряжения постоянного тока - не более 3 %; Коэффициент несинусоидальности испытательного напряжения переменного тока - не более 5 %;
7. Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (амплитудное значение) в диапазоне напряжений от 2 до 60 кВ - 10 мА;
8. Максимальный рабочий постоянный ток аппарата (амплитудное значение) в диапазоне напряжений от 60 до 70 кВ - 5 мА;
9. Измерение силы постоянного тока на основном диапазоне измерения 1-10 мА - с шагом 0,1 мА;
10. Измерение силы постоянного тока на дополнительном диапазоне измерения 0,1-1 мА - с шагом 0,01 мА;
11.Максимальная выходная мощность аппарата - 0,6 кВ·А;
12. Максимальное время работы аппарата в режиме постоянного тока - 10 мин;
13. Минимальное время выключенного состояния аппарата - 5 мин;
14. Максимальный рабочий переменный ток аппарата (действующее значение) в диапазоне от 2 до 40 кВ50 мАМаксимальный рабочий переменный ток аппарата (действующее значение) в диапазоне от 40 до 50 кВ - 20 мА;
15. Измерение силы переменного тока на основном диапазоне измерения 5-50 мА - с шагом 0,1 мА;
16. Измерение силы переменного тока на дополнительном диапазоне измерения 0,5-5 мА - с шагом 0,01 мА;
17. Максимальное время работы аппарата в режиме переменного тока при мощности, подаваемой в нагрузку - от 1,8 до 2,0 кВт - 1 мин - от 1,5 до 1,8 кВт - 5 мин - от 1,0 до 1,5 кВт - 10 мин - до 1,0 кВт - 1 ч;
18. Допускаемая приведенная погрешность при измерении силы тока на основном диапазоне измерения постоянного тока 1-10 мА и переменного тока 5-50 мА - не превышает ± 5 %;
19. Допускаемая приведенная погрешность при измерении силы тока на дополнительном диапазоне измерения постоянного тока 0,1-1 мА и переменного тока 0,5-5 мА - не превышает ± 5 %;
20. Встроенная память - Да (позволяет записывать режимы испытаний (всего 4 режима));
21. Режимы работы — ручной, автоматический (предусматривает задание оператором величины испытательного напряжения с шагом 0,5 кВ, скорости подъема испытательного напряжения, напряжения и тока срабатывания защиты (шагом 1 кВ), времени проведения испытания);
22. Максимальная активная мощность, потребляемая аппаратом из питающей сети - не более 2,2 кВт;
23. Устройство защиты, отключающее высокое напряжение при достижении на выходе - напряжением постоянного тока величины (амплитудное значение) от 70,1 до 74,0 кВ;
напряжением переменного тока величины (действующее значение) от 50,1 до 53,0 кВ;
силой постоянного тока величины (амплитудное значение) от 10,1 до 12,0 мА;
силой переменного тока величины (действующее значение) от 50,1 до 54,0 мА;
Общие характеристики:
1. Габаритные размеры пульта управления - не более 415 х 220 х 345 мм.;
2. Габаритные размеры генератора высоковольтного - не более 335 х 285 х 630 мм.;
3. Масса пульта упаравления - не более 16 кг.;
4. Масса генератора высоковольтного  - не более 38 кг.;
5. Средний срок службы аппарата - не менее 6 лет.
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	3. 
	Позиция 3
	Аппарат испытательно-прожигающий (с поверкой)
	
	1. Рабочий диапазон выходного переменного напряжения (действующее значение), кВ - от 10 до 50;
2. Рабочий диапазон выходного выпрямленного напряжения (амплитудное значение), кВ - от 10 до 70;
3. Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения переменного напряжения в режиме холостого хода, % ±3
4. Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме испытаний объектов с емкостной нагрузкой, % - ±3;
5. Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения выпрямленного напряжения (амплитудное значение) в режиме холостого хода, %±3;
6. Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, %±10;
7. Предел допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения переменного и выпрямленного напряжений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, %±3;
8. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения тока утечки испытываемого объекта в цепи выпрямленного напряжения, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей области, % ±10;
9. Выходной переменный рабочий ток (действующее значение) в режиме короткого замыкания, мА, не менее — 20;
10. Потребляемая мощность, кВ·А, не более — 2,2;
10. Общая масса, кг, не более — 62;
11. Габаритные размеры высоковольтного блока345х360х665;
12. Габаритные размеры пульта управления415х220х335
	
	
	
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Вольтметр универсальный цифровой (с поверкой)
	
	ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DCV
1. Пределы измерений - 100 мВ / 1 / 10 / 100 / 1000 В;
2. Разрешение - 0,1 / 1 мкВ / 10 мкВ / 0,1 / 1 мВ;
Погрешность измерения ± (0,007 %);
3. Входной импеданс — 10 МОм;
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (AC+DC, TRUE RMS) ACV
1. Пределы измерений - 100 мВ / 1 … 750 В;
2. Разрешение - 0,1 / 1 мкВ / 1 / 0,1 / 1 мВ;
3. Частотный диапазон - 3 Гц…300 кГц;
4. Погрешность измерения
± (0,04 (79061)/0,07(79060) %изм. + 0,02%диапазона) - 10 Гц…20 кГц, 1…750 В;
± (0,10 %изм. + 0,04 %диапазона) – 20 кГц…50 кГц, 1…750 В;
до (4 %изм. + 0,5 %диап.) в остальном диапазоне частот;
5. Входной импеданс - 10 МОм / 100 пФ;
ПОСТОЯННЫЙ ТОК DC
1. Пределы измерений100 мкА/ 1 /10 / 100 мА/ 1 / 3 А
2. Разрешение100 пА / 1 /10 / 100 нА / 1 / 10 мкА;
3. Погрешность измерения
± (0,07 % изм. + 0,006 % диапазона) – 0…1 мА
± (0,18 % изм. + 0,02 % диапазона) – 0…10А.
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (AC+DC, TRUE RMS) ACA
1. Пределы измерений100 мкА/ 1 мА / 100 мА /1 А/ 3 А
2. Разрешение100 пА / 1/ 10/ 100 нА/ 1 мкА / 10 мкА
3. Частотный диапазон - 3 Гц…10 кГц;
4. Погрешность измерения
± (0,1 % изм. + 0,04 % диапазона) – 10 Гц…5 кГц, 0…1А;
± (0,23 %изм. + 0,04 % диапазона) – 10 Гц…5 кГц, 0…3 А.
СОПРОТИВЛЕНИЕ (4-Х ПР/ 2-Х ПР)
1. Пределы измерений100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм / 1 / 10 / 100 МОм;
2. Разрешение0,1 / 1 / 10 мОм / 0,1 / 1 / 10 Ом / 0,1 кОм;
3. Погрешность измерения± (0,0020 %изм. + 0,0005 %диапазона), 1…100 кОм
± (0,015 %изм. + 0,001 %диапазона) в остальных диапазонах.
ПРОЗВОН ЦЕПИ
1. Порог срабатывания - Плавно регулируется в диапазоне 1 кОм;
2. Погрешность измерения ± (0,003 %изм. + 0,03 %диапазона).
ЧАСТОТА
1. Диапазон частот - 3 Гц…1 МГц;
2. Диапазон входных напряжений100 мВ - 750 В;
3. Погрешность измерения
± 0,006 %изм. в диапазоне 40 Гц…1 МГц
± 0,03 - 0,1 %изм. в остальном диапазоне частот.
ТЕМПЕРАТУРА
1. Предел измерений -200…+600°С (терморезисторы/ RTD); -200…+ 1870°С (термопара);
2. Разрешение0,001°С;
3. Термопарыподдержка термопар J,K,N,T, E, R, S, B типов (не входят в комплект).
ЁМКОСТЬ
1. Пределы измерений1нФ/ 10 нФ/ 100 нФ / 1мкФ / 10мкФ / 100 мкФРазрешение0,001 нФ / 0,01 нФ / 0,1 нФ / 0,001 мкФ / 0,01 мкФ / 0,1 мкФ /
2. Погрешность измерения± (2,00 % изм. + 0,40 % диапазона).
ИСПЫТАНИЕ P-N ПЕРЕХОДА
1. Тестовое напряжение≤ 5 В;
2. Погрешность измерения± (0,003 %изм. + 0,03 %диапазона).
ДИСПЛЕЙИ
ндикатор - ЖКИ, графическая цветная матрица (диагональ 11см);
2. Формат - максимально 6½ разрядов;
3. Статистика - Построение гистограмм, линейная шкала, тренды.
Скорость измерений - 
S (медленно)/ 5…100 изм/с (6 ½ разрядов)
M (средне)/ 400…2400 изм/с (5 ½ разрядов)
F (быстро)/ 4800…10000 изм/с (4 ½ разрядов) (79061).
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Напряжение питания100 / 120 / 220 / 240 В ( 10 %), 45 - 66 Гц или 360 – 440 Гц;
2. Внутренняя память - 10 K
3. Интерфейс - USB, RS-232, LAN, дополнительный разъем «ввод/вывод» (D I/O) GPIB (опция);
4. Входные гнезда - Дублирование измерительных входов на задней панели;
5. Габаритные размеры220 х 88 х 301 мм.
6. Масса - 3,3 кг.
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[bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740][bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740]
*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

8
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
3. [bookmark: __RefHeading___Toc35945_2613968454][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc35947_2613968454]По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.
[bookmark: __RefHeading___Toc35949_2613968454][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.
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