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1. [bookmark: __RefHeading___Toc35921_2613968454][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35923_2613968454][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

ЯГРЭС- Якутская государственная районная электростанция
РФ -Российская Федерация
ТУ -Технические условия
ГОСТ - государственный стандарт
ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности
РЭ – руководство по эксплуатации
ТО – техническое обслуживание
СИ – средства измерения




1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35925_2613968454][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 26.51.53 Приобретение приборов химического контроля для Якутской ГРЭС

[bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc35929_2613968454][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35931_2613968454][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc35933_2613968454][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35935_2613968454][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Промышленный кондуктометр-солемер переносной (с поверкой)
	шт.
	1
	ОКПД 2 26.51.53
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется)

	2. 
	Аппарат для определения стабильности масел против окисления (с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Газоанализатор двухдетекторный переносной (с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Магнитная мешалка (с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	5. 
	Автоматический прибор для определения времени деэмульсации масла (с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	6. 
	Хроматографа для определения калорийности газа (с поверкой)
	шт.
	1
	
	

	7. 
	Хроматографа для определения растворенных газов в масле и общего содержания(с поверкой)
	шт.
	1
	
	


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35937_2613968454][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc35939_2613968454][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Промышленный кондуктометр-солемер переносной (с поверкой)
	с даты заключения договора
	По регламенту

	2. 
	Аппарат для определения стабильности масел против окисления (с поверкой)
	
	

	3. 
	Газоанализатор двухдетекторный переносной (с поверкой)
	
	

	4. 
	Магнитная мешалка (с поверкой)
	
	

	5. 
	Автоматический прибор для определения времени деэмульсации масла (с поверкой)
	
	

	6. 
	Хроматографа для определения калорийности газа (с поверкой)
	
	

	7. 
	Хроматографа для определения растворенных газов в масле и общего содержания(с поверкой)
	
	



0
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc35941_2613968454][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc35943_2613968454][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приборы и аппаратура для оснащения электротехнической лаборатории»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
Способ подтверждения: указание параметра
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки оборудования
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
Грузополучатель: Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго»
Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия транспортирования
	Транспортирование оборудования  в упаковке предприятия-изготовителя
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации прибора виброизмерительного при соблюдении Потребителем условий
эксплуатации - 24 месяца со дня продажи прибора.
	Предложение
	


Способ подтверждения: указание параметра
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
технические паспорта;
руководства по эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
технические паспорта;
руководства по эксплуатации, методику поверки.
СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:
- свидетельством об утверждении типа СИ;
- описанием типа (приложением к свидетельству);
- методикой поверки СИ данного типа;
 - свидетельством о первичной поверке.
Срок до окончания действия свидетельства о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала.
	Предложение
	



Способ подтверждения: указание параметра
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	-//-

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.
	Предложение
	Способ подтверждения: указание параметра
	

	6.2
	Требования к         оборудованию
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям.
Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	



	

	


Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: «Приборы и аппаратура для оснащения Химического цеха Якутской ГРЭС»
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Позиция 1
	Промышленный кондуктометр-солемер переносной (с поверкой)
	
	- Диапазон измерений УЭП: 0 ... 2000 (1) мкСм/ см; 0 ... 20000 (2) мкСм/ см / Солесодержание: 0 ... 1000 (1) мг/ дм3; 0 .. 10000 (2) мг/ дм3 / Температура: 0 ... 75 °C / (1) - с датчиком ДП-015; (2) - с датчиком ДП-15;
- Погрешность УЭП: ±(0,003+0,015*æ) (1) мкСм/ см; ±(0,05+0,015*æ) (2) мкСм/ см / Солесодержание: ±(0,004+0,02*С) (1) мг/ дм3; ±(0,06+0,02*С) (2) мг/ дм3 / Температура: ± 0,3 °C / (1) - с датчиком ДП-015; (2) - с датчиком ДП-15;
Цена деления шкалы УЭП: 0.001 мкСм/ см / Солесодержание: 0.001 мг/ дм3 / Температура: 0.1 °C /;
- Вес Блок преобразовательный: 120 г / Датчик ДП-015: 80 г / Датчик ДП-15: 100 гРазмеры (Д x Ш x В)Блок преобразовательный: 65 х 130 х 28 мм / Датчик ДП-015: Ø15 х 130 мм / Датчик ДП-15: Ø15 х 160 мм;
- Питание от двух элементов типа АА / от двух аккумуляторов типа АА / от сети 220 В (через источник питания);
- Атмосферное давление84,0 ... 106,7 (630 ... 800) кПа (мм рт. ст.);
- Влажность воздуха<80 % (при +35 °C);
- Рабочая температура+5 ... +50 °C;
- ДругоеТребования к среде: Температура 0 ... 75 °C; Скорость потока воды через кювету проточную 0.1 ... 1 дм3/ мин
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2.
	Позиция 2
	Аппарат для определения стабильности масел против окисления (с поверкой)
	
	- Температура термостатирования до 250 °C;
- Точность±0,5 °C;
- Максимальное число окисляемых проб1...6 штук;
- Питание220/50 В/Гц;
- Максимальная мощность.2500 Вт;
- Габаритные размеры «АПСМ-1М», мм;
- Термостат714×720×325;
- Блок регулирования температуры БРТ-6140×237×195;
- Маностат1030×150×153;
- Пускатель108×105×175;
- Штатив120×485×250;
- Масса основных блоков «АПСМ-1М», кг;
- Термостат38 (без жидкости);
- Блок регулирования температуры БРТ-66;
- Маностат1030×150×153;
- Пускатель108×105×175;
- Штатив120×485×250
	
	
	
	
	

	3.
	Позиция 3
	Газоанализатор двухдетекторный переносной (с поверкой)
	
	- Количество измерительных каналов (детекторов) - 2;
- Принцип измерения - фотоионизационный и термокаталитический;
- Отбор пробы — принудительный;
- Госповерка — есть;
- Расход, создаваемый микрокомпрессором, л/мин - от 0,1 до 0,7;
Диапазон измерения:
- ФИД, мг/м3 0 — 2000;
- ФИД при калибровке по пропану C3H8, мг/м3 0 — 500;
- ТКД (по метану или пр. углеводороды), % НКПР (% об.) 0 - 50 % НКПР (0 - 2,2 % об.).
Погрешность измерения, %:
- ФИД CxHy приведенная в диапазоне (0 - 10) мг/м3 ± 20;
- ФИД CxHy относительная в диапазоне (10 - 2000) мг/м3 ± 20;
- ТКД приведенная в в диапазоне (0 - 50) % НКПР ± 10.
Сигнализация:
- Порог 1 прерывистая звуковая и мигающая световая;
- Порог 2 непрерывная звуковая и непрерывная световая.
Пороги срабатывания с каналом ФИД:
- 2 порога в диапазоне (50 - 1999) мг/м3.
Пороги срабатывания с каналом ТКД (CH4 или пр. углеводороды):
- 10 % НКПР (0,44 % об.), 20 % НКПР (0,88 % об.).
Габаритные размеры, мм:
- газоанализатор без сумки-укладки 210×190×90;
- сумка укладка 300×230×110.
Длина пробоотборной трубки, м от 1 до 10 (по отдельному заказу).
Масса, кг, не более 1,5.
Питание NiMH аккумуляторы.
Время непрерывной работы от блока аккумуляторов, ч, не менее 8.
Время заряда блока аккумуляторов, ч, не более 8.
Время установления показаний на уровне 90% от измеряемой концентрации, не более, с (при длине пробоотборника 1 м):
- для ФИД 5;
- для ТКД 90.
Время выхода газоанализатора на режим после включения, мин, не более 10.
Рабочие условия эксплуатации:
- электрическое питание от встроенного блока аккумуляторов с напряжением 6 В;
- температура окружающего воздуха, °С от -30 до +45;
- относительная влажность воздуха, % от 10 до 95 (неконденсируемая);
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7.
Маркировка взрывозащиты 1Ex db ib IIB T4 Gb X.
Степень защиты от пыли и влаги IP40.
Средний срок службы:
- газоанализатора, лет, не менее 6;
- ФИД, лет, не менее 3;
- ТКД (метан и др. углеводороды), лет, не менее 1.
Межповерочный интервал, мес. 12.
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24.
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000.
	
	
	
	
	

	4.
	Позиция 4
	Магнитная мешалка (с поверкой)
	
	- Размеры платформы, мм:260*260;
- Объём пробы, л (Н2О):до 20;
- Скорость вращения, об/мин:0-1500;
- Контроль за режимом работы: ручной, плавный;
- Таймер:нет;
- Дисплей:нет;
- Подогрев платформы температура:до 380С;
- Подогрев платформы Мощность, Вт:1200;
- Вес, кг:3,3
	
	
	
	
	

	5.
	Позиция 5
	Автоматический прибор для определения времени деэмульсации масла (с поверкой)
	
	- Температура нагрева масла во время эмульгированиядо 88-90 °C за 45-75 сек;
- Количество масла необходимого для проведения одного испытания20 см3 масла;
- Объем вытесняемой эмульсии пароподающей трубкой и термо- датчиком при 40 см3 эмульсии в пробиркене более 1,0 см3 - для деэмульсации масла Б2;
- Температура воды в водяных банях
- для эмульгирования масла Б1;
- для деэмульсации масла Б2; от 20 до 25 °C, с автоматическим поддержанием температуры (система охладителя автономна);
от 93 до 95 °C, с автоматическим поддержанием температуры;
- Время выхода прибора в режим автоматического поддержания температуры в заданных пределах10-12 мин при температуре окружающей среды в пределах 18-25 °C (если температура больше или меньше этих пределов, то требуется больший период времени для выхода прибора в режим готовности);
- Напряжение питания220В+10 %, 50 Гц;
- Максимальная потребляемая мощность не более 1100 Вт;
- Габаритные размеры прибора 250х270х308 мм;
- Масса прибора без воды и масла3 кг.
	
	
	
	
	

	6.
	Позиция 6
	Хроматографа для определения калорийности газа (с поверкой)
	
	Газовый хроматограф	1 шт.
Общие характеристики хроматографа:	--
Хроматограф имеет возможность автономной работы без персонального компьютера или выносной панели управления, при этом обеспечивать резервное хранение хроматограмм в памяти хроматографа на съемном носителе	наличие
Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя	Наличие
Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. Нет необходимости снимать боковые и задние крышки прибора	Наличие
Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф	≥ 1,25 Мпа
Термостат колонок:	--
полезный объем термостата для размещения колонок	≥ 12.3л
Максимальная скорость программирования	≥ 125 °С/мин
Детектор по теплопроводности ДТП (спирали с повышенной чувствительностью)	3 шт.
Предел детектирования (по водороду)	≤ 8*10e-11 г/мл
Максимальная температура	≥ 350 °С
Кран 10-ти портовый автоматический, термостатируемый c продуваемой оболочкой	1 шт.
резиновые элементы, контактирующие с пробой	Отсутствие
Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения	Наличие
Максимальная температура термостатирования	≥ 150°С
Продуваемая оболочка для снижения величины диффузии газов извне	Наличие
Управление крана электроприводом	Наличие
Времена переключения крана и температура задаются программно, хранятся в методе	Наличие
Кран 6-портовый (автоматический, термостатируемый) с продуваемой оболочкой	1 шт.
Резиновые элементы, контактирующие с пробой	Отсутствие
Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения	Наличие
Управление крана электроприводом	Наличие
Времена переключения крана и температура задаются программно, хранятся в методе	Наличие
Максимальная температура термостатирования	≥ 150°С
Продуваемая оболочка для снижения величины диффузии газов извне	наличие
Переключатель колонок 4-х портовый (автоматический, термостатированный)	1 шт.
Резиновые элементы, контактирующие с пробой	Отсутствие
Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения	Наличие
Управление крана электроприводом	Наличие
Времена переключения крана и температура задаются программно, хранятся в методе	Наличие
Максимальная температура термостатирования	≥ 150°С
Монитор ЖК, диагональ не менее 23,8''	1 шт.
Персональный компьютер с операционной системой и лазерным принтером	1 шт.
Колонка насадочная из силанизированной спецстали, с концами наружным диаметром 3 мм, длина 3 м, диаметр 2.1 мм, Hayesep R 60/80 меш, металлические уплотнения	1 шт.
Колонка металлическая из стали ss316, длина 2м, внутрений диаметр 3мм, NaX 60/80меш c металлическими уплотнениями	1 шт.
Колонка металлическая из стали ss316, длина 3 м, диаметр 2.1 мм, наполнение NaX 80/100меш, металлические уплотнения	1 шт.
Программное обеспечение для выполнения специальных расчетов в соответствии с методикой выполнения измерения (4 расчета)	1 шт.
Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных	1 шт.
Хроматографическое программное обеспечение при установке на операционных системах на базе Linux не должно использовать виртуальные машины с Windows, эмуляторы Windows, а также программное обеспечение WINE	Наличие
Программное обеспечение с идентификационными данными, указанными в описании типа средств измерений и внесенное в список комплектности средства измерений, составляет неотъемлемую часть функционала приобретаемого оборудования. ПО обеспечивает запуск и работу системы, выполняя по отношению к ней функцию управления. ПО разработано производителем для конкретного оборудования и не может рассматриваться как ПО в привычном понимании. Программа привязана к конкретному устройству с уникальным серийным номером, с которым поставляется. ПО является комплексным устройством, рассматривать отдельно аппаратную и программную части недопустимо, поскольку они не могут функционировать друг без друга.	Наличие
Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода	Наличие
Создание учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию	Наличие
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений, подтвержденный свидетельством описания типа средства измерения, соответствует уровню «Высокий» согласно Р 50.2.077-2014	Наличие
Блок фильтров на кронштейне со стабилизирующими регуляторами давления в составе:	1 шт.
четыре фильтра и два регулятора давления	Наличие
Сульфинертные линии, контактирующие с пробой	1 шт.
Трубопровод, обогреваемый с внутренней трубкой из инертного к серосодержащим соединениям материала	1 шт.
Длина трубопровода	≥ 1м
Температура обогрева,	≥ 80°С
Внутренний диаметр трубки	≥ 0.75мм
Комплект арматуры газовой	2 шт.
Медный трубопровод диаметр 3,17 мм (в комплекте)	≥ 6 метров
Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной и предохранительным клапаном	Наличие
Хомут для крепления баллонов	Наличие
Визуальный индикатор потока газа	1 шт.
Дозирующая петля 1мл, нерж.сталь, с гайками и металлическими муфтами (для крана)	1 шт.
Дозирующая петля, 1мл из материала инертного к серосодержащим соединениям	2 шт.
Измеритель (индикатор) расхода газа и давления, встраиваемый в хроматограф, должен включать датчик абсолютного давления (20 - 400 кПа), обеспечивать передачу информации в автоматическом режиме о давлении в дозе крана.	1 шт.
Комплект коммутационный (≥ 8 портов) для соединения хроматографа с персональным компьютером по сети Ethernet	1 компл.
Пневмосопротивление регулируемое для ограничения потока при работе с ПГС	1 шт.
Максимальное входное давление	≥ 10 Мпа
Резьба гайки	Сп. 21.8х14 нит. на 1’’ (правая)
Гайка с левой резьбой поставляется в комплекте ЗИП	Наличие
Пневмосопротивление регулируемое для ограничения потока при работе с ПГС	1 шт.
Максимальное входное давление	не менее 10 Мпа
Резьба гайки	Сп. 21.8х14 нит. на 1’’ (левая)
Гайка с правой резьбой поставляется в комплекте ЗИП	Наличие
Фильтр по каналу пробы. Предназначен для защиты кранов от механических примесей в газовой пробе	2 шт.
Фильтр (незаполненный)	1 шт.
Аттестованная газовая смесь в статусе ИПГ (He, H2, N2, O2, CO2, углеводороды С1-С8, бензол, толуол, всего 18 компонентов) в алюм.баллоне емк. 10 л.	1 шт.
Пробоотборник алюминиевый, емкость не менее 2л, латунные вентили, резьба левая	1 шт.
Трубка медная капиллярная 1/8''	3 м
	
	
	
	
	

	7.
	Позиция 7
	Хроматографа для определения растворенных газов в масле и общего содержания(с поверкой)
	
	Газовый хроматограф	1 шт.
Общие характеристики хроматографа:	--
Хроматограф имеет возможность автономной работы без персонального компьютера или выносной панели управления, при этом обеспечивать резервное хранение хроматограмм в памяти хроматографа на съемном носителе	наличие
Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя	Наличие
Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. Нет необходимости снимать боковые и задние крышки прибора	Наличие
Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф	≥ 1,25 Мпа
Термостат колонок:	--
полезный объем термостата для размещения колонок	≥ 12.3л
Максимальная скорость программирования	≥ 125 °С/мин
Детектор по теплопроводности (ДТП)	1 шт.
Предел детектирования (по пропану)	≤ 2*10e-9 г/мл
Максимальная температура	≥ 350 °С
Детектор пламенно-ионизационный (ПИД)	1 шт.
Предел детектирования (по пропану)	≤ 9,0 х10e-13 гС/с
Максимальная температура	≥ 450 °С
Кран 10-портовый (поворотный двухпозиционный ручной термостатируемый с продуваемой оболочкой)	1 шт.
Резиновые элементы, контактирующие с пробой	Отсутствие
Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения	Наличие
Продуваемая оболочка для снижения величины диффузии газов извне	Наличие
Максимальная температура термостатирования	≥ 150°С
Монитор ЖК, диагональ не менее 23,8''	1 шт.
Персональный компьютер с операционной системой и лазерным принтером	1 шт.
Колонка из нержавеющей стали марки ss316 длина 2м, диаметр 3мм, наполнение CaA 0.2-0.4 мм	1 шт.
Колонка из нержавеющей стали марки ss316 длина 3м, диаметр 2мм, наполнение Hayesep N 80/100меш	1 шт.
Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных	1 шт.
Хроматографическое программное обеспечение при установке на операционных системах на базе Linux не должно использовать виртуальные машины с Windows, эмуляторы Windows, а также программное обеспечение WINE	Наличие
Программное обеспечение с идентификационными данными, указанными в описании типа средств измерений и внесенное в список комплектности средства измерений, составляет неотъемлемую часть функционала приобретаемого оборудования. ПО обеспечивает запуск и работу системы, выполняя по отношению к ней функцию управления. ПО разработано производителем для конкретного оборудования и не может рассматриваться как ПО в привычном понимании. Программа привязана к конкретному устройству с уникальным серийным номером, с которым поставляется. ПО является комплексным устройством, рассматривать отдельно аппаратную и программную части недопустимо, поскольку они не могут функционировать друг без друга.	Наличие
Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода	Наличие
Создание учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию	Наличие
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений, подтвержденный свидетельством описания типа средства измерения, соответствует уровню «Высокий» согласно Р 50.2.077-2014	Наличие
Блок фильтров на кронштейне со стабилизирующими регуляторами давления в составе:	1 шт.
четыре фильтра и три регулятора давления	Наличие
Генератор водорода	1 шт.
Производительность	≥ 10 л/час
Выходное давление	≥ 600 кПа
Дозаправка водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода	Наличие
Фильтры для осушки	Наличие
Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса	Наличие
Компрессор воздуха	1 шт.
Производительность	≥ 3,0 л/мин
номинальное рабочее давление	≥ 1,7 атм
уровень звукового давления	≤ 63 дБА
безмасляный	Наличие
Устройство для достижения равновесия на 4 шприца по 20 мл	1 шт.
Клапан для заполнения шприцев газом-носителем универсальный с кронштейном и фильтром для улавливания капель масла	1 шт.
Метанатор	1 шт.
Максимальная температура	≥ 400°С
Сульфинертные линии, контактирующие с пробой	1 шт.
Специализированное программное обеспечение для анализа трансформаторного масла с целью диагностики трансформаторов	1 шт.
Комплект арматуры газовой	1 шт.
Медный трубопровод диаметр 3,17 мм (в комплекте)	≥ 6 метров
Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной и предохранительным клапаном	Наличие
Хомут для крепления баллонов	Наличие
Дозирующая петля 1мл, нерж.сталь, с гайками и металлическими муфтами (для крана)	1 шт.
Дозирующая петля 1мл, из материала инертного к серосодержащим соединениям, с гайками и металлическими муфтами (для крана)	1 шт.
Заглушка (для шприца, тип Луер)	16 шт.
Комплект коммутационный (≥ 8 портов) для соединения хроматографа с персональным компьютером по сети Ethernet	1 компл.
Контейнер для переноски шприцев. количество мест для шприцев (20 мл) не менее 8шт.	1 шт.
Пневмосопротивление регулируемое для ограничения потока при работе с ПГС	2 шт.
Максимальное входное давление	≥ 10 Мпа
Резьба гайки	Сп. 21.8х14 нит. на 1’’ (правая)
Гайка с левой резьбой поставляется в комплекте ЗИП	Наличие
Шприц объемом 20мл, с металлическим поршнем, для трансформаторного масла	8 шт.
Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне)	2 шт.
Трубка медная капиллярная 1/8''	3 м
Пробоотборник трансформаторного масла (Elchrom GS, 20 мл, с гермоузлом)	10 шт.
Контейнер для переноски пробоотборников Elchrom (вместимость, 10 х 20мл)	1 шт.
	
	
	
	
	


[bookmark: __RefNumPara__25022_3612817740]		
*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.
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** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
3. [bookmark: __RefHeading___Toc35945_2613968454][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc35947_2613968454]По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора.
[bookmark: __RefHeading___Toc35949_2613968454][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Цена на продукцию должна включать в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и выражена в рублях Российской Федерации.
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