Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг по  проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………………………………….. ………………………3

1.1. Наименование закупаемой продукции ……………………………………. ………………………….3

1.2. Цель оказания услуг …………………………………………………………………………………….3

1.3. Существующее положение……………………………………………………………………………...3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика ………………………………………………………………….3

2. Требования к продукции …………………………………………………………………………………3

2.1. Требования к объёмам и срокам оказания услуг …………………………..…………………………3

2.1.1. Требования к перечню и объёму услуг ……………………………………………………………...3

Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг ………………………………………………………...4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг ………………………………………………………………..4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг ………………………………………………………….4

2.2. Требования к качеству услуг …………………………………………………………………………..5

Таблица 4. Требования к качеству услуг …………………………………………………………………..5

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг по  проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.

1.2. Цель оказания услуг.

Для поддержания виброанализатора многофункционального МВК в работоспособном состоянии.

1.3. Существующее положение.

В соответствии с требованиями эксплуатационной  документации (паспорт и руководство по эксплуатации), необходимо не реже 1 раза в год выполнять  техническое виброанализатора многофункционального МВК.

В целях обеспечения выполнения Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, необходимо выполнить калибровку (поверку) средств измерений.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | Лаборатория неразрушающего контроля Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | Виброанализатор многофункциональный МВК (шестнадцати канальное исполнение). Зав.№ 044. Изготовитель ООО «Информтех» , Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор. | Услуга оказывается на территории исполнителя |

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.12.4 Оказание услуг по проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск. | Условная единица | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.12.4 Оказание услуг по проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск. | С даты заключения договора | 30 календарных дней с даты получения Виброанализатора многофункционального МВК Исполнителем. Не позднее 31.12.2026г. |

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Порядок выполнения работ | При профилактическом осмотре МВК должно быть проверено отсутствие внешних повреждений соединительных кабелей, надежность разъемных и резьбовых соединений, наличие индикации включения питания, наличие и исправность заземляющих устройств. Планово-профилактический ремонт должен включать следующие работы: - проверка надежности коммутации измерительных преобразователей, соединительных кабелей, состояния и надежности паек, контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы; - удаление пыли и грязи; - протирка хлопчатобумажной тканью, смоченной спиртом этиловым контактов разъемов с сушкой на воздухе; - осмотр мест ввода, изгибов и заделки кабелей, с целью исключения повреждений изоляции, надломов жил; - прозвон всех соединительных линий; - проверка сопротивления изоляции. Все выявленные в ходе проверки дефекты должны быть устранены. После проведения ремонта должна быть проведена проверка работоспособности измерительного блока МВК, коммутационных и измерительных устройств. После проведения ремонтных работ должна производится периодическая метрологическая поверка (калибровка), виброметра многофункционального МВК по десяти измерительным каналам, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.669-2009. Результаты периодической метрологической поверки (калибровки) должны быть занесены в паспорт прибора с выдачей Свидетельства о калибровке. |

|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Метрологическая калибровка приборов | Метрологическая калибровка приборов должна быть выполнена персоналом аттестованным в области метрологии на данный вид работ. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Объём и качество услуг | Техническое обслуживание должно быть выполнено в полном объёме в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Гарантии Исполнителя, на выполненные работы, должны иметь срок не менее 6 месяцев. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Сопроводительная документация | По завершении оказания Услуг по Договору, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг в 2 (двух) экземплярах с приложением Сертификата калибровки. |