                                   

                                                                         













Технические требования на оказание услуг

 ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг по  проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг по  проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.
1.2. Цель оказания услуг. 
Для поддержания виброанализатора многофункционального МВК в работоспособном состоянии.
1.3. Существующее положение.
В соответствии с требованиями эксплуатационной  документации (паспорт и руководство по эксплуатации), необходимо не реже 1 раза в год выполнять  техническое виброанализатора многофункционального МВК.
В целях обеспечения выполнения Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, необходимо выполнить калибровку (поверку) средств измерений. 
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	3

	1. 
	Лаборатория неразрушающего контроля Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	Виброанализатор многофункциональный МВК (шестнадцати канальное исполнение).  Зав.№ 044. Изготовитель ООО «Информтех» , Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор.
	Услуга оказывается на территории исполнителя



[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]      2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]      2.1.1. Требования к перечню и объему услуг


[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг по  проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.

	Условная единица
	1



[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 71.12.4  Оказание услуг по  проведению технического обслуживания и метрологической калибровки по десяти измерительным каналам виброанализатора многофункционального МВК (16ти канальное исполнение) для нужд Кубанского филиала в г. Невинномысск.

	

С даты заключения договора
	
30 календарных дней с даты получения Виброанализатора многофункционального МВК Исполнителем.
Не позднее 31.12.2026г.
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[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]2.2. Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	0.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	0.1.1. 
	Порядок выполнения работ
	При профилактическом осмотре МВК должно быть проверено отсутствие внешних повреждений соединительных кабелей, надежность разъемных и резьбовых соединений, наличие индикации включения питания, наличие и исправность заземляющих устройств.
  Планово-профилактический ремонт должен включать следующие работы:
- проверка надежности коммутации измерительных преобразователей, соединительных кабелей, состояния и надежности паек, контактных соединений, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы;
- удаление пыли и грязи;
- протирка хлопчатобумажной тканью, смоченной спиртом этиловым контактов разъемов с сушкой на воздухе;
- осмотр мест ввода, изгибов и заделки кабелей, с целью исключения повреждений изоляции, надломов жил;
- прозвон всех соединительных линий;
- проверка сопротивления изоляции.
   Все выявленные  в ходе проверки дефекты должны быть устранены.
   После проведения ремонта должна быть проведена  проверка работоспособности измерительного блока МВК, коммутационных и измерительных устройств.
 После проведения ремонтных работ должна производится  периодическая метрологическая  поверка (калибровка), виброметра многофункционального МВК по десяти измерительным каналам, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.669-2009.
Результаты периодической метрологической поверки (калибровки) должны быть занесены в паспорт прибора с выдачей Свидетельства о калибровке.




	0.2. 
	Требования к персоналу исполнителя

	0.2.1. 
	Метрологическая калибровка приборов
	Метрологическая калибровка приборов должна быть выполнена персоналом аттестованным в области метрологии на данный вид работ.

	1. 
	Требования к результатам услуг

	1.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	1.1.1. 
	Объём и качество услуг
	Техническое обслуживание должно быть выполнено в полном объёме в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Гарантии Исполнителя, на выполненные работы, должны иметь срок не менее 6 месяцев.

	1.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	1.2.1. 
	Сопроводительная документация
	[bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754]По завершении оказания Услуг по Договору, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней  представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг в 2 (двух) экземплярах с приложением Сертификата калибровки.
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