[image: ]                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
                               Весов ВЛА-320С



	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Параметры

	1
	Весы ВЛА-320С

	1.1
	Номенклатурный номер
	нет

	1.2
	Товарный знак
	Госметр

	1.3
	Производитель
	ООО «НПП Госметр»

	1.4
	Страна происхождения
	РОССИЯ (643)

	1.5
	ГОСТ
	OIML R 76-1-2011

	1.6
	Назначение
	Для статических измерений массы предметов, материалов, сыпучих и жидких веществ

	1.7
	Конструктивное исполнение
	В едином корпусе и состоят из весоизмерительного устройства с ветрозащитной витриной и терминала, включающего дисплей и клавиатуру

	1.8
	Описание работы:

	1.8.1
	Принцип измерения
	Основан на использовании электромагнитной силовой компенсации, при которой вес измеряемого груза уравновешивается силой взаимодействия электрического тока, протекающего по обмотке компенсационной катушки, с магнитным полем, создаваемым полюсами постоянного магнита.  Устойчивое равновесие механической системы
весовой ячейки, жестко связанной с компенсационной катушкой, обеспечивается электронным регулятором. Если в нагрузке происходят изменения, то регулятор изменяет ток, протекающий через катушку, до тех пор, пока не восстановится прежнее среднее положение механической системы.
Компенсационный ток, пропорциональный массе измеряемого груза, поступает в терминал для последующей обработки и индикации результатов измерений.

	1.8.2
	Режимы работы 
	Задаются с клавиатуры

	1.8.3
	Программы измерений и основные приёмы работы с весами
	Указаны в Руководстве по эксплуатации

	1.8.4
	Виды отображения результатов измерений, в зависимости от установленной оператором единицы измерения
	В единицах измерения, соответствующих программам измерения

	1.9
	Основные технические характеристики:

	1.9.1
	Класс точности
	(I) специальный

	1.9.2
	Наибольший предел взвешивания (НПВ)
	320 г

	1.9.3
	Наименьший предел взвешивания (НмПВ)
	0,01г

	1.9.4
	Действительная цена деления шкалы (d)
	0,0001г

	1.9.5
	Пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при первичной поверке:
	±0,5мг (0,01г-50г)
±1,0мг (50г-200г)
±1,5мг (200г-320г)

	1.9.6
	Поверочный интервал (е)
	1мг

	1.9.7
	Число поверочных делений
	320 000

	1.9.8
	Время установления показаний:
	не более 1,5с

	1.9.9
	Тип юстировки весов:
	- автоматическая встроенной гирей
- полуавтоматическая встроенной гирей
- полуавтоматическая внешней гирей

	1.9.10
	Возможность юстировки внешней гирей
	наличие

	1.9.11
	Рекомендуемая гиря для юстировки весов внешней гирей
	 300 г (200 г + 100 г)  Е2 (опция)

	1.9.12
	Встроенная система контроля перегрузки 
	наличие

	1.9.13
	Автоматическое устройство слежения за нулем 
	наличие

	1.9.14
	Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания
	наличие

	1.9.15
	Функция самокалибровки при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени 
	наличие

	1.9.16
	Функция самокалибровки по таймеру
	наличие

	1.9.17
	Программа переключения единиц (g, ct и др.)
	наличие

	1.9.18
	Программа подсчета количества однородных деталей
	наличие

	1.9.19
	Программа взвешивания в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%
	наличие

	1.9.20
	Функция компаратора с двумя режимами работы
	1. контроль массы по номинальному значению и предельным отклонениям;
2. контрольное взвешивание по двум значениям - проходящий диапазон и предельное значение диапазона

	1.9.21
	Программа определения удельной массы твердых веществ и определения плотности жидких веществ
	наличие

	1.9.22
	Возможность дооснащения устройством для определения плотности/удельной массы
	опция

	1.9.23
	Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка, доступного в стандартной комплектации
	наличие

	1.9.24
	Режим увеличения нагрузки с автотарированием после каждого добавления массы
	наличие

	1.9.25
	Режим статистической обработки результатов измерений
	наличие

	1.9.26
	Программа адаптации весов к внешним условиям
	наличие

	1.9.27
	Функция автовыключения
	наличие

	1.9.28
	Режим добавления (насыпания/подливания)
	наличие

	1.9.29
	Функция блокировки меню (с созданием паролей)
	наличие

	1.9.30
	Функция вывода данных о юстировке
	наличие

	1.9.31
	Вспомогательное показывающее устройство
	наличие

	1.9.32
	Гибкая система защиты от вибрации при взвешивании в нестабильных условиях с возможностью быстрой настройки
	наличие

	1.9.33
	Режим взвешивания нестабильных образцов (животных), усреднение
	наличие

	1.9.34
	Режим самотестирования весов при их включении 
	наличие

	1.9.35
	[bookmark: _GoBack]Встроенная память (Alibi) на 200 единиц измерений
	наличие

	1.9.36
	Вывод результатов юстировки и измерений
на ПК или совместимый принтер
	наличие

	1.9.37
	Принтер ЕР-100/ЕР110
	опция

	1.9.38
	Функция суммирования масс поочередно взвешенных компонентов
	наличие

	1.9.39
	Встраиваемый интерфейс для связи с периферийными устройствами и компьютером
	RS-232C, USB (тип В)

	1.9.40
	Возможность дооснащения внешним интерфейсом ETHERNET
	опция

	1.9.41
	Встроенное программное обеспечение для передачи результатов взвешивания на компьютер, не требующее установки на компьютер
	наличие

	1.9.42
	Соответствие стандартам GLP/GMP/ISO
	наличие

	1.9.43
	Аналоговая графическая шкала для визуального отслеживания перегруза 
	наличие

	1.9.44
	Встроенные:  часы (дата, время таймер)
	наличие

	1.9.45
	Металлический корпус весов с повышенной устойчивостью к электростатике  электромагнитным помехам
	наличие

	1.9.46
	Контакт для защитного заземления 
	наличие

	1.9.47
	Контрастный органический электролюминисцентный 5-ти строчный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов 
(высота символов не менее 15 мм)
	наличие

	1.9.48
	Возможность одновременного просмотра нескольких видов показаний измерений (например, количество штук + их общий вес + средний вес одной единицы и т.д.)
	наличие

	1.9.49
	Полностью текстовое русскоязычное меню с удобной навигацией, подсказками для оператора и быстрым доступом к часто используемым функциям
	наличие

	1.9.50
	Возможность выбора языка сообщений
	наличие

	1.9.51
	Возможность настройки весов под разных пользователей (до 10) с разграничением прав
	наличие

	1.9.52
	Функция установки паролей под каждого пользователя и ID весов
	наличие

	1.9.53
	Стеклянная ветрозащитная витрина с антистатическим покрытием с тремя дверцами (слева, справа и сверху)
	наличие

	1.9.54
	Возможность установки ионизатора в корпус ветрозащитной витриной весов 
	наличие

	1.9.55
	Возможность соединения с совместимым сканером штрих-кодов
	наличие

	1.9.56
	Устройство установки весов по уровню (пузырьковый уровень)
	наличие

	1.9.57
	Защита от несанкционированной настройки и вмешательства (пломба)
	наличие

	1.9.58
	Размер чашки, мм, не более, диаметр
	Не более Ø91 мм

	1.9.59
	Диапазон рабочих температур:
	От +5ºС до +40ºС

	1.9.60
	Допустимая влажность воздуха:
	От 20% до 85% (без конденсата)

	1.9.61
	Потребляемая мощность
	Не более 8 В·А

	1.9.62
	Питание: 
	от сети 220В/50Гц через сетевой адаптер 12В

	1.9.63
	Возможность питания от внешней аккумуляторной батареи 12 В
	наличие

	
	Внешняя аккумуляторная батарея 12 В
	опция

	1.9.64
	Блок сетевого фильтра
	наличие

	1.9.65
	Габариты (ДхШхВ)
	Не более 367х212х345 мм

	1.9.66
	Вес
	Не более 7 кг

	1.9.67
	Средний срок службы
	10 лет

	1.9.68
	Гарантийный срок
	7 лет (84 мес.)

	1.9.69
	Год выпуска:
	-

	1.9.70
	Первичная поверка:
	наличие

	1.10
	Документация:
	

	1.10.1
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	1шт

	1.10.2
	Заключение о поверке (с клеймом поверителя)
	В составе руководства по эксплуатации

	1.10.3
	Гарантийные обязательства производителя
	В составе руководства по эксплуатации

	1.10.4
	Свидетельство о приемке (отметка ОТК)
	В составе руководства по эксплуатации

	1.10.5
	Методика поверки
	В составе ГОСТ OIML R 76-1-2011 (Приложение DA)

	1.10.6
	Копия свидетельства (сертификата) утверждения типа СИ с приложением (Описание типа СИ)
	В свободном доступе на сайте производителя 
(на бумажном носителе – опция)

	1.11
	Комплект поставки:

	1.11.1
	Весы (с блоком питания) в соответствии с заводской комплектацией
	1шт

	1.11.2
	Руководство по эксплуатации
	1шт

	1.12
	ЗИП и расходные материалы
	Не требуется

	1.13
	Примечания:

	1.13.1
	Выпуск прибора регламентируется законом «О единстве средств измерения», продукция регистрируется в государственном реестре СИ и оформляется Свидетельство об утверждении типа СИ.

	1.13.2
	Руководство по эксплуатации, является объединенным эксплуатационным документом, который заменяет паспорт изделия и включает в себя гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик изделия, свидетельство о приемке, свидетельство об упаковывании, сведения об утверждении типа (сертификации изделия), методика поверки.

	1.13.3
	Упаковка товара соответствует установленным требованиям к упаковке данного вида товара.

	1.13.4
	Гарантийное обслуживание осуществляется производителем ООО «НПП Госметр» (Россия) в течение гарантийного срока (устранение дефектов, возникших по вине производителя/дистрибьютора).

	1.13.5
	Монтажные, пуско-наладочные работы и обучение - не требуются. Прибор поставляется в готовом виде. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация прибора производится согласно руководству по эксплуатации.
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