ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Весов ВЛА-320С

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Весы ВЛА-320С |  |  |
| 1.1 | Номенклатурный номер | нет |
| 1.2 | Товарный знак | Госметр |
| 1.3 | Производитель | ООО «НПП Госметр» |
| 1.4 | Страна происхождения | РОССИЯ (643) |
| 1.5 | ГОСТ | OIML R 76-1-2011 |
| 1.6 | Назначение | Для статических измерений массы предметов, материалов, сыпучих и жидких веществ |
| 1.7 | Конструктивное исполнение | В едином корпусе и состоят из весоизмерительного устройства с ветрозащитной витриной и терминала, включающего дисплей и клавиатуру |
| 1.8 | Описание работы: |  |  |
| 1.8.1 | Принцип измерения | Основан на использовании электромагнитной силовой компенсации, при которой вес измеряемого груза уравновешивается силой взаимодействия электрического тока, протекающего по обмотке компенсационной катушки, с магнитным полем, создаваемым полюсами постоянного магнита. Устойчивое равновесие механической системы весовой ячейки, жестко связанной с компенсационной катушкой, обеспечивается электронным регулятором. Если в нагрузке происходят изменения, то регулятор изменяет ток, протекающий через катушку, до тех пор, пока не восстановится прежнее среднее положение механической системы. Компенсационный ток, пропорциональный массе измеряемого груза, поступает в терминал для последующей обработки и индикации результатов измерений. |
| 1.8.2 | Режимы работы | Задаются с клавиатуры |
| 1.8.3 | Программы измерений и основные приёмы работы с весами | Указаны в Руководстве по эксплуатации |
| 1.8.4 | Виды отображения результатов измерений, в зависимости от установленной оператором единицы измерения | В единицах измерения, соответствующих программам измерения |
| 1.9 | Основные технические характеристики: |  |  |
| 1.9.1 | Класс точности | (I) специальный |
| 1.9.2 | Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 320 г |
| 1.9.3 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0,01г |
| 1.9.4 | Действительная цена деления шкалы (d) | 0,0001г |
| 1.9.5 | Пределы допускаемой погрешности весов (mpe) при первичной поверке: | ±0,5мг (0,01г-50г) ±1,0мг (50г-200г) ±1,5мг (200г-320г) |
| 1.9.6 | Поверочный интервал (е) | 1мг |
| 1.9.7 | Число поверочных делений | 320 000 |
| 1.9.8 | Время установления показаний: | не более 1,5с |
| 1.9.9 | Тип юстировки весов: | - автоматическая встроенной гирей - полуавтоматическая встроенной гирей - полуавтоматическая внешней гирей |
| 1.9.10 | Возможность юстировки внешней гирей | наличие |
| 1.9.11 | Рекомендуемая гиря для юстировки весов внешней гирей | 300 г (200 г + 100 г) Е2 (опция) |
| 1.9.12 | Встроенная система контроля перегрузки | наличие |
| 1.9.13 | Автоматическое устройство слежения за нулем | наличие |
| 1.9.14 | Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания | наличие |
| 1.9.15 | Функция самокалибровки при изменении температуры окружающей среды или через заданные промежутки времени | наличие |
| 1.9.16 | Функция самокалибровки по таймеру | наличие |
| 1.9.17 | Программа переключения единиц (g, ct и др.) | наличие |
| 1.9.18 | Программа подсчета количества однородных деталей | наличие |
| 1.9.19 | Программа взвешивания в процентах от значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100% | наличие |
| 1.9.20 | Функция компаратора с двумя режимами работы | - контроль массы по номинальному значению и предельным отклонениям; - контрольное взвешивание по двум значениям - проходящий диапазон и предельное значение диапазона |
| 1.9.21 | Программа определения удельной массы твердых веществ и определения плотности жидких веществ | наличие |
| 1.9.22 | Возможность дооснащения устройством для определения плотности/удельной массы | опция |
| 1.9.23 | Возможность взвешивания под весами при помощи поддонного крюка, доступного в стандартной комплектации | наличие |
| 1.9.24 | Режим увеличения нагрузки с автотарированием после каждого добавления массы | наличие |
| 1.9.25 | Режим статистической обработки результатов измерений | наличие |
| 1.9.26 | Программа адаптации весов к внешним условиям | наличие |
| 1.9.27 | Функция автовыключения | наличие |
| 1.9.28 | Режим добавления (насыпания/подливания) | наличие |
| 1.9.29 | Функция блокировки меню (с созданием паролей) | наличие |
| 1.9.30 | Функция вывода данных о юстировке | наличие |
| 1.9.31 | Вспомогательное показывающее устройство | наличие |
| 1.9.32 | Гибкая система защиты от вибрации при взвешивании в нестабильных условиях с возможностью быстрой настройки | наличие |
| 1.9.33 | Режим взвешивания нестабильных образцов (животных), усреднение | наличие |
| 1.9.34 | Режим самотестирования весов при их включении | наличие |
| 1.9.35 | Встроенная память (Alibi) на 200 единиц измерений | наличие |
| 1.9.36 | Вывод результатов юстировки и измерений на ПК или совместимый принтер | наличие |
| 1.9.37 | Принтер ЕР-100/ЕР110 | опция |
| 1.9.38 | Функция суммирования масс поочередно взвешенных компонентов | наличие |
| 1.9.39 | Встраиваемый интерфейс для связи с периферийными устройствами и компьютером | RS-232C, USB (тип В) |
| 1.9.40 | Возможность дооснащения внешним интерфейсом ETHERNET | опция |
| 1.9.41 | Встроенное программное обеспечение для передачи результатов взвешивания на компьютер, не требующее установки на компьютер | наличие |
| 1.9.42 | Соответствие стандартам GLP/GMP/ISO | наличие |
| 1.9.43 | Аналоговая графическая шкала для визуального отслеживания перегруза | наличие |
| 1.9.44 | Встроенные: часы (дата, время таймер) | наличие |
| 1.9.45 | Металлический корпус весов с повышенной устойчивостью к электростатике электромагнитным помехам | наличие |
| 1.9.46 | Контакт для защитного заземления | наличие |
| 1.9.47 | Контрастный органический электролюминисцентный 5-ти строчный дисплей с гибкой системой настройки подсветки символов (высота символов не менее 15 мм) | наличие |
| 1.9.48 | Возможность одновременного просмотра нескольких видов показаний измерений (например, количество штук + их общий вес + средний вес одной единицы и т.д.) | наличие |
| 1.9.49 | Полностью текстовое русскоязычное меню с удобной навигацией, подсказками для оператора и быстрым доступом к часто используемым функциям | наличие |
| 1.9.50 | Возможность выбора языка сообщений | наличие |
| 1.9.51 | Возможность настройки весов под разных пользователей (до 10) с разграничением прав | наличие |
| 1.9.52 | Функция установки паролей под каждого пользователя и ID весов | наличие |
| 1.9.53 | Стеклянная ветрозащитная витрина с антистатическим покрытием с тремя дверцами (слева, справа и сверху) | наличие |
| 1.9.54 | Возможность установки ионизатора в корпус ветрозащитной витриной весов | наличие |
| 1.9.55 | Возможность соединения с совместимым сканером штрих-кодов | наличие |
| 1.9.56 | Устройство установки весов по уровню (пузырьковый уровень) | наличие |
| 1.9.57 | Защита от несанкционированной настройки и вмешательства (пломба) | наличие |
| 1.9.58 | Размер чашки, мм, не более, диаметр | Не более Ø91 мм |
| 1.9.59 | Диапазон рабочих температур: | От +5ºС до +40ºС |
| 1.9.60 | Допустимая влажность воздуха: | От 20% до 85% (без конденсата) |
| 1.9.61 | Потребляемая мощность | Не более 8 В·А |
| 1.9.62 | Питание: | от сети 220В/50Гц через сетевой адаптер 12В |
| 1.9.63 | Возможность питания от внешней аккумуляторной батареи 12 В | наличие |
|  | Внешняя аккумуляторная батарея 12 В | опция |
| 1.9.64 | Блок сетевого фильтра | наличие |
| 1.9.65 | Габариты (ДхШхВ) | Не более 367х212х345 мм |
| 1.9.66 | Вес | Не более 7 кг |
| 1.9.67 | Средний срок службы | 10 лет |
| 1.9.68 | Гарантийный срок | 7 лет (84 мес.) |
| 1.9.69 | Год выпуска: | - |
| 1.9.70 | Первичная поверка: | наличие |
| 1.10 | Документация: |  |
| 1.10.1 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1шт |
| 1.10.2 | Заключение о поверке (с клеймом поверителя) | В составе руководства по эксплуатации |
| 1.10.3 | Гарантийные обязательства производителя | В составе руководства по эксплуатации |
| 1.10.4 | Свидетельство о приемке (отметка ОТК) | В составе руководства по эксплуатации |
| 1.10.5 | Методика поверки | В составе ГОСТ OIML R 76-1-2011 (Приложение DA) |
| 1.10.6 | Копия свидетельства (сертификата) утверждения типа СИ с приложением (Описание типа СИ) | В свободном доступе на сайте производителя (на бумажном носителе – опция) |
| 1.11 | Комплект поставки: |  |  |
| 1.11.1 | Весы (с блоком питания) в соответствии с заводской комплектацией | 1шт |
| 1.11.2 | Руководство по эксплуатации | 1шт |
| 1.12 | ЗИП и расходные материалы | Не требуется |
| 1.13 | Примечания: |  |  |
| 1.13.1 | Выпуск прибора регламентируется законом «О единстве средств измерения», продукция регистрируется в государственном реестре СИ и оформляется Свидетельство об утверждении типа СИ. |  |  |
| 1.13.2 | Руководство по эксплуатации, является объединенным эксплуатационным документом, который заменяет паспорт изделия и включает в себя гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик изделия, свидетельство о приемке, свидетельство об упаковывании, сведения об утверждении типа (сертификации изделия), методика поверки. |  |  |
| 1.13.3 | Упаковка товара соответствует установленным требованиям к упаковке данного вида товара. |  |  |
| 1.13.4 | Гарантийное обслуживание осуществляется производителем ООО «НПП Госметр» (Россия) в течение гарантийного срока (устранение дефектов, возникших по вине производителя/дистрибьютора). |  |  |
| 1.13.5 | Монтажные, пуско-наладочные работы и обучение - не требуются. Прибор поставляется в готовом виде. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация прибора производится согласно руководству по эксплуатации. |  |  |