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1. [bookmark: _Ref124942913][bookmark: _Ref124942916]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	-
	-

	
	



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Измеритель параметров микроклимата.

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования  для  для контроля параметров окружающей среды в климатической камере при испытаниях КИА.
[bookmark: _Ref124943717]

2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент)
	компл
	1



[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-





2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент)
	С даты, следующей за датой заключения договора
	120  (сто двадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



:
4


2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции

                Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Диапазон измерений температуры, °С
	от -20 до +70 включительно

	1.2. [bookmark: _Ref124944058]
	Пределы допускаемой 
абсолютной 
погрешности измерений температуры, °С
	в диапазоне от –20 до +15 включительно – не более ±0,5
в диапазоне от +15  до +30 включительно – не более ±0,3
в диапазоне свыше +30  до +70 включительно – не более ±0,5

	1.3. 
	Разрешающая способность 
(единица последнего 
разряда), °С
	не более 0,1

	1.4. 
	Диапазон измерений относительной влажности, %
	от 5 до 95 включительно 

	1.5. 
	Пределы допускаемой 
абсолютной 
погрешности относительной влажности (для диапазона измерений от 0 до 90% включ.), %
	не более  ±1

	1.6. 
	Пределы допускаемой 
абсолютной 
погрешности относительной влажности (для диапазона измерений свыше 90%), %
	не более  ±(1+0,007хRHизм)

	1.7. 
	Разрешающая способность 
(единица последнего 
разряда), %
	не более 0,01

	1.8. 
	Объем внутренней памяти, протоколов измерений
	не менее 7500

	1.9. 
	Функциональные характеристики:
-Возможность одновременного подключения 3 зондов (первичных преобразователей)
-Автоматическое определение типа подключаемого зонда
- Графический дисплей с тремя строками измеренных значений
-Возможность использования беспроводных зондов
- Сохранение результатов измерений в формате .csv 
- ЖК-дисплей с подсветкой


	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-

	3. [bookmark: _Ref124945369]
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Наличие интерфейсов USB, Bluetooth

	3.2. 
	Габаритные размеры измерительного блока (ДхШхГ), мм
	не более 155х65х35

	3.3. 
	Масса измерительного блока, кг
	не более 0,25

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Рабочая температура,°С
	от -20 до +50 включительно

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	5.2. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	5.3. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	7.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации 
	не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Комплект поставки
	- Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент);
- Высокоточный зонд влажности/температуры  Testo (0636 9770) (или эквивалент)
- Универсальная кабельная ручка для подключения измерительных зондов                     Testo (0554 2222) (или эквивалент)

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу

	11.1.1. 
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке

	11.2.1. 
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам

	11.3.1. 
	-
	-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	12.1. 
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	13.1. 
	Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений, действующий на момент выпуска прибора из производства
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