Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.51. Поставка измерителя параметров микроклимата для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения3

  - Обозначения и сокращения3

  - Наименование закупаемой продукции3

  - Цель использования закупаемой продукции................................................. 3

- Требования к продукции3

  - Требования к объемам и срокам поставки 3

    - Перечень и объем закупаемой продукции3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг.................... 3

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции..................................... 4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг.................. 4

  - Требования к качеству продукции.................................................................... 5

Таблица 3.1 Требования к продукции ................................................................... 5

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки......... 11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Измеритель параметров микроклимата.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования  для  для контроля параметров окружающей среды в климатической камере при испытаниях КИА.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент) | компл | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 120 (сто двадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Диапазон измерений температуры, °С | от -20 до +70 включительно |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | в диапазоне от –20 до +15 включительно – не более ±0,5 в диапазоне от +15 до +30 включительно – не более ±0,3 в диапазоне свыше +30 до +70 включительно – не более ±0,5 |  |  |
|  | Разрешающая способность (единица последнего разряда), °С | не более 0,1 |  |  |
|  | Диапазон измерений относительной влажности, % | от 5 до 95 включительно |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности относительной влажности (для диапазона измерений от 0 до 90% включ.), % | не более ±1 |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности относительной влажности (для диапазона измерений свыше 90%), % | не более ±(1+0,007хRHизм) |  |  |
|  | Разрешающая способность (единица последнего разряда), % | не более 0,01 |  |  |
|  | Объем внутренней памяти, протоколов измерений | не менее 7500 |  |  |
|  | Функциональные характеристики: -Возможность одновременного подключения 3 зондов (первичных преобразователей) -Автоматическое определение типа подключаемого зонда - Графический дисплей с тремя строками измеренных значений -Возможность использования беспроводных зондов - Сохранение результатов измерений в формате .csv - ЖК-дисплей с подсветкой |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
|  | Наличие интерфейсов USB, Bluetooth |  |  |  |
|  | Габаритные размеры измерительного блока (ДхШхГ), мм |  |  | не более 155х65х35 |
|  | Масса измерительного блока, кг |  |  | не более 0,25 |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |
|  | Рабочая температура,°С |  | от -20 до +50 включительно |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |  |  |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Комплект поставки | - Измеритель параметров микроклимата Testo 440 (0560 4401) (или эквивалент); - Высокоточный зонд влажности/температуры Testo (0636 9770) (или эквивалент) - Универсальная кабельная ручка для подключения измерительных зондов Testo (0554 2222) (или эквивалент) |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений, действующий на момент выпуска прибора из производства |  |  |  |