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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc163817111]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc163817112]Обозначения и сокращения

	
	

	ЗС ГО 
	Защитное сооружение гражданской обороны

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc163817113]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc163817114]ОКПД2 26.51.53.110. Поставка газоанализаторов для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования 
Обеспечение ЗС ГО Филиала приборами контроля качества воздуха внутри убежища при нахождении в нём укрываемых.
1.4. [bookmark: _Toc163817115][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Смонтированные в ЗС ГО приборы контроля параметров воздуха внутри убежища после очередной поверки признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации (Извещение о непригодности к применению средств измерений И-БЯ/18-12-2023/303104903, И-БЯ/18-12-2023/303104903 ФБУ «Самарский ЦСМ»).
На основании требований «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденных приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002 (в ред. от 25.03.2023) ЗС ГО должно быть оснащено проборами контроля параметров воздуха - многокомпонентным газоанализатором для измерения и анализа концентрации опасных веществ (от 1 ПДК внутри помещений) в воздухе и автоматической сигнализации об их обнаружении (СО, СО2, О2).
1.5. Требования и сведения общего характера
Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре ФАС недобросовестных поставщиков.
1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки
Товар поставляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc163817116]Требования к закупаемой продукции
2.1. [bookmark: _Toc163817117]Требования к объемам и срокам поставки закупаемой продукции
2.1.1. [bookmark: _Toc163817118]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc163817119]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения Газоанализатор ГО Сенсон-СМ-9001 O2-2-ЭХ
	Шт.
	1

	2. 
	Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 CO2-2-ОП
	Шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc163817120]Требования к срокам поставки закупаемой продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc163817121][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование Товара
	Требования к началу срока поставки Товара
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения Газоанализатор ГО Сенсон-СМ-9001 O2-2-ЭХ
	С даты заключения Договора
	В течении 30 календарных дней c даты заключения Договора 

	2. 
	Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 CO2-2-ОП
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2.2. [bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc163817122][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству закупаемой продукции
[bookmark: _Toc163817123] Таблица 3. Требования к закупаемой продукции

Наименование Товара (позиция №1 Таблицы 1.1): «ОКПД2 26.51.53.110 Поставка газоанализаторов для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	
	

	1.1. 
	Наименование, предназначение
	Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе в диапазоне 0,1–30 об. доля, % для непрерывного контроля концентрации газа внутри защитного сооружения ГО.
	да
	
	

	1.2. 
	
	Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе в диапазоне 0,01–5 об. доля, % для непрерывного контроля концентрации газа внутри защитного сооружения ГО.
	да
	
	

	1.3. 
	Технические характеристики и конструктивные особенности газоанализаторов
	- Масса, не более 30 г
- Напряжение электропитания: 3,3±0,1 В 
- Потребляемая электрическая мощность, не более 1 Вт

	да
	да
	

	1.4. 
	Эксплуатационные характеристики газоанализаторов
	-Уровень взрывозащиты- 1Ex ia d IIC T4 Gb X
-Требования к защитной оболочке не ниже IP65 
	да
	да
	

	1.5. 
	Состав 

	
	да
	да
	

	1.5.1.
	Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля 
	-Газоанализатор 
-Документация (руководство по эксплуатации, паспорт, с отметками о поверке)
	
	
	

	1.5.2.
	Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля 
	-Газоанализатор
-Документация (руководство по эксплуатации, паспорт, с отметками о поверке)
	
	
	

	1.6. 
	Требования к сроку службы
	срок службы приборов - 10 лет

	да
	да
	

	1.7. 
	Требования по сертификации и стандартизации Товара
	- Наличие Описание типа средства измерений
- Сертификат взрывозащиты ТР ТС 012/2011
- Декларация соответствия ТР ТС 020/2011
- Руководство по эксплуатации
-Паспорт
наличие сертификатов соответствия ГОСТ Р МЭК 61508 SIL2;
- наличие выписки из реестра российской продукции
	да
	да
	

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	
	

	2.1. 
	
	Температурный диапазон –60...+50°С  Относительная влажность 30–95%
Давление от 80 до 104 кПа
	да
	да
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара осуществляется Поставщиком к месту поставки Товара: 445350, РФ, Самарская область, г. Жигулёвск, Московское шоссе, д. 2, склад Покупателя.
	да
	да
	

	3.2. 
	Требования к маркировке Товара
	Товар должен иметь заводской знак с маркировкой, прикрепленный к корпусу изделия. Дополнительно информация с заводского знака должна быть продублирована в документации.
Заводской знак должен содержать следующие данные:
- условное обозначение прибора;
- номер технических условий;
- наименование предприятия -изготовителя;
- заводской номер;
- год и месяц изготовления.
	да
	да
	

	3.3. 
	Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара
	Стоимость погрузки, доставки Товара должна быть включена в стоимость Товара.
	да
	да
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	
	

	4.1. 
	Срок гарантии на Товар
	Срок гарантии на поставленный Товар не менее 24 месяцев с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ 12. 
Срок службы Товара – не менее 10 лет.
	да
	да
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Товаром
	
	
	

	5.1. 
	Техническая часть заявки
	В технической части заявка участника должна содержать информацию о полном наименовании Товара с указанием параметров, в том числе Техническое описание Товара
	
	
	

	5.2. 
	На этапе поставки должны быть представлены:
	- сертификаты соответствия;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.
	
	
	

	5.3.
	Спецификация поставляемого Товара
	Спецификация поставляемого Товара должна быть представлена  на бумажном носителе.
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc163817124]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 2 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


4.	Приложения
Перечень приложений к ТТ:
1.	Приложение №1 - Перечень и объем закупаемой продукции. Требования к продукции. 
2.	Приложение №2 - Спецификация поставляемой продукции.











Приложение № 1
К Техническим требованиям поставки газоанализаторов
ОКПД2 26.51.53.110

Перечень и объем закупаемой продукции. 
Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

	№ пп
	Наименование
	Требование заказчика
	Способ 
подтверждения участником 
соответствия 
требованиям
(согласие с требованием/
предложение с указанием характеристик)
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Тип, марка
	Производитель
	Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет)
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Единица измерения
	Количество
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Газоанализатор концентрации кислорода в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО.
	Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 O2-2-ЭХ
	РФ
	нет
	
	Шт.
	1
	Согласие с требованием
	

	2
	Газоанализатор концентрации углекислого газа в воздухе для непрерывного контроля внутри защитного сооружения ГО.
	Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 CO2-2-ОП
	РФ
	нет
	
	Шт.
	1
	Согласие с требованием	
	






