Технические задание

Разработка серверного (python) модуля ПО «Стенд испытаний МФ СОАЗ» в части: разработка Modbus- клиента на Phyton, обработка данных, логирование и обработка ошибок, разработка функционального модуля записи данных (csv)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование ПО: «Стенд испытаний МФ САОЗ»

1.2. Назначение документа: определить состав, требования и порядок

разработки ПО панели оператора испытательного стенда.

1.3. Основание: потребность в автоматизации опроса приборов стенда,

управления насосом и подогревом, регистрации результатов испытаний.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

2.1. Цель — заменить ручной съём показаний автоматизированным рабочим местом оператора стенда.

2.2. ПО должно обеспечивать:

- циклический опрос (период ~2 с) всех приборов стенда;

- отображение текущих значений в терминале, на графиках;

- запись результатов в CSV-файл (пуск/стоп записи оператором);

- управление насосом Grundfos (пуск/стоп, уставка мощности 0–100 %);

- управление реле подогрева;

3. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ СТЕНДА (объект автоматизации)

3.1. Счётчики воды «Пульсар» с цифровым выходом — 2 шт. (фирменный

протокол, чтение объёма).

3.2. Датчики температуры и давления — 2 шт. (Modbus RTU).

3.3. Датчики pH — 2 шт. (Modbus RTU, вещественный формат).

3.4. Датчики температуры — 2 шт. (Modbus RTU, вещественный формат).

3.5. Расходомер-счётчик ВЗЛЁТ ЭР ЛАЙТ М (Modbus RTU, текущий расход).

3.6. Насос Grundfos MGE с платой CIM (Modbus RTU).

3.7. Модули реле подогрева — 2 шт. (Modbus RTU).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ (функциональные)

4.1. Опрос приборов.

4.1.1. Опрос выполняется в фоновом потоке, период ~2 с.

4.1.2. Modbus-устройства опрашиваются по описаниям конфигурации

(адрес регистра, количество, код функции чтения, формат

целого/вещественного, масштаб, единицы, точность).

4.1.3. Пульсары опрашиваются фирменным протоколом: пакеты с

адресом прибора, кодом функции, данными, идентификатором

и контрольной суммой; чтение текущего объёма по каналу.

4.1.4. Обрыв связи отображается в строках «КОНТРОЛЬ» терминала

(«нет подключения, данных нет»), значение датчика — пустое.

4.2. Терминал (консоль).

4.2.1. Каждый цикл выводит: показания датчиков, строки контроля

связи (порт, сырой ответ), состояние агрегатов

(насос/подогрев/запись).

4.2.2. Поддерживаются темы: светлая/тёмная.

4.3. Графики.

4.3.1. Многоканальный график значений (нормировка 0–100 % шкалы).

4.3.2. Видимость каждой серии регулируется, есть общее включение.

4.4. Регистрация.

4.4.1. CSV-файл с колонками по всем каналам конфигурации.

4.4.2. Пуск/стоп записи — кнопкой; состояние индицируется.

4.5. Управление насосом Grundfos (плата CIM).

4.5.1. Состояния: OFFLINE (нет связи), IDLE (стоит), RUNNING

(работает). Кнопка неактивна только в OFFLINE.

4.5.2. Статус: чтение статусного регистра насоса (адрес, код

функции и биты задаются конфигурацией): бит работы,

бит удалённого режима (Remote), бит аварии. Три неудачных

чтения подряд — OFFLINE.

4.5.3. Последовательность пуска (по нажатию кнопки, одна операция

за цикл ~2 с, после каждой записи — контроль.

4.5.4. Уставка «на лету» при работающем насосе: запись уставки

без остановки и повторного пуска, контроль по

регистру-зеркалу (один повтор при промахе).

4.5.5. Телеметрия: фактическая производительность насоса —

в терминал, график, CSV.

4.5.6. Все результаты контроля выводятся в консоль: каждая запись,

каждый пропуск шага, каждая сверка (регистр, факт,

ожидание), прерывания с причиной.

4.5.7. Потеря связи прерывает последовательность; насос продолжает

работать по последней команде; восстановление —

синхронизация состояния с фактом из статусного регистра.

4.6. Управление подогревом.

4.6.1. Кнопка «ПОДОГРЕВ» переключает все найденные модули реле

одновременно Modbus-командой.

4.6.2. Результат переключения (успех/ошибка по каждому модулю)

протоколируется.

4.7. Конфигурирование.

4.7.1. Вся конфигурация — sensor.json рядом с программой:

устройства, протоколы, COM-порты, адреса, скорости,

параметры порта, каналы чтения (регистры/форматы/масштабы),

команды управления, статусный регистр и биты насоса,

регистры-зеркала.

4.7.2. Изменение конфигурации не требует правки кода.

5. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ

5.1. Обрыв связи с прибором не приводит к остановке программы.

5.2. Таймаут обмена — 3 с на операцию.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ

6.1. GUI — QML: панель управления слева (ЗАПИСЬ, ПОДОГРЕВ, НАСОС,

ползунок мощности), терминал по центру/справа, графики.

6.2. Кнопки агрегатов: активное состояние подсвечивается, недоступное —

полупрозрачное (насос в OFFLINE).

6.3. Язык интерфейса и протоколов — русский.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (средства разработки)

7.1. Язык — Python 3.12.

7.2. Библиотеки: PySide6 (QtCore/QtGui/QtQml/QtCharts), pymodbus

(ModbusSerialClient), pyserial, loguru.

7.3. Сборка релиза — PyInstaller (onedir, console, иконка stend.ico,

комплект qml/); версия отражается в имени exe; ярлык на рабочем столе.

8. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (этапы разработки)

8.1. Этап 1. Анализ объекта: инвентаризация приборов, протоколов,

регистров; выбор архитектуры (GUI-поток + поток опроса).

8.2. Этап 2. Каркас приложения: окно QML, контроллер, фоновый поток,

менеджеры Modbus/Пульсар, модель датчиков, терминал.

8.3. Этап 3. Опрос и отображение: каналы чтения, форматы данных,

графики, темы, запись CSV.

8.4. Этап 4. Управление: реле подогрева; контроллер насоса (машина

состояний, OFFLINE-защита, повторы команд).

8.5. Этап 5. Развитая логика насоса: пошаговая последовательность

пуска с контролем по статусному регистру и регистрам-зеркалам,

уставка «на лету», вынос регистров и битов в sensor.json.

8.6. Этап 6. Тестовое приложение диагностики насоса (test/) с

конфигурируемым JSON и выводом сырых кадров.

8.7. Этап 7. Тестирование: юнит-тесты логики насоса и сигналов Qt.

8.8. Этап 8. Сборка приложения.

8.9. Этап 9. Стендовые испытания: подключение реальных приборов,

ввод порта насоса в sensor.json, проверка пуска/уставки/останова

на физическом насосе.

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

9.1. Приёмочные испытания на стенде: опрос всех приборов, пуск насоса

по кнопке, изменение уставки без остановки, стоп, подогрев,  запись CSV.

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной Акта выполненных работ/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней