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Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc236750705][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc236750706][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236750707]Наименование закупаемой продукции
Поставка лабораторных реакторов (автоклавов) высокого давления  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc236750708]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc236750709][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc236750710][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc236750711]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc236750712]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc236750713][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	реактор Модель A3115
	шт.
	1

	2. 
	реактор Модель A3405
	шт.
	1

	3. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc236750714][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236750715][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	реактор Модель A3115
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 4 месяцев с даты заключения договора

	2. 
	реактор Модель A3405
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 4 месяцев с даты заключения договора
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1.6.1.1. [bookmark: _Toc236750716][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236750717] Таблица 3.1. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236750718]Наименование продукции: Реактор Модель А3115-I0-PT-R4-SS-BVP-FBV-TSP
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Объем, л
	10 л чистая вместимость

	1.2. 
	Расчетное давление
	100 бар

	1.3. 
	Расчетная температура
	500 °C

	1.4. 
	Материал конструкции
	Шифр производителя - I0   ( Inconel 600)

	1.5. 
	Максимальная рабочая температура не менее
	450 °C

	1.6. 
	Внутренний диаметр сосуда
	185 мм

	1.7. 
	Внутренняя высота сосуда
	420 мм

	1.8. 
	Минимальный перемешиваемый объем не менее
	1 л

	1.9. 
	Способ крепления крышки:
	Шифр производителя - PT (Неподвижная крышка с пневматическим механизмом подъема, опускания и наклона), смотреть рисунок 1.

	1.10. 
	Тип нагрева
	Электрический ленточный керамический нагреватель

	1.11. 
	Электродвигатель
	Шифр производителя - R4 (Коробка передач с частотой вращения до 440 об/мин)

	1.12. 
	Мешалка
	Шифр производителя - SS (Спиральный (без охлаждающего змеевика  катушки, максимальная скорость вращения 100 об/мин) смотреть рисунок 2.

	1.13. 
	Клапаны и фитинги:
	Шифр производителя - BVP (Порошковый клапан с шаровым затвором (¼ дюйма) и воронкой), смотреть рисунок 3.
Шифр производителя - FBV (Нижний сливной клапан (10 мм))

	1.14. 
	Панель управления
	Шифр производителя -TSP (10-дюймовая HMI ПУ, которая имеет сенсорный экран с расширенным функционалом и информативностью.

	1.15. 
	Для охлаждения магнитного привода, датчика давления и др. адаптеров
	Водяной бак 10 л, насос и трубки

	1.16. 
	Электропитание
	3-ф., 380 В AC, 50 Гц, 25 А

	1.17. 
	Ориентировочные габариты не более (Ш x Д x В) мм
	1310x 585x 1550


	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	6.2. 
	
	

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120





[image: C:\Users\govorushchenkoia\Desktop\ЭТАП 5\ЗАКУПКА модули2-5\автоклавы\автоклаы (реакторы)\10\рис 1.jpg]

	Рисунок 1
	Способ крепления крышки: Шифр производителя - PT (Неподвижная крышка с пневматическим механизмом подъема, опускания и наклона).







[image: C:\Users\govorushchenkoia\Desktop\ЭТАП 5\ЗАКУПКА модули2-5\автоклавы\автоклаы (реакторы)\10\рис 2.jpg]

	Рисунок 2
	Тип мешалки : Шифр производителя - SS (Спиральный (без охлаждающей катушки, максимальная скорость вращения 100 об/мин)



[image: C:\Users\govorushchenkoia\Desktop\ЭТАП 5\ЗАКУПКА модули2-5\автоклавы\автоклаы (реакторы)\10\рис 3.jpg]
	Рисунок 3
	Фитинг : Шифр производителя - BVP (Порошковый клапан с шаровым затвором (¼ дюйма) и воронкой)




[image: ]
	Рисунок 4
	Панель управления: Шифр производителя -TSP (10-дюймовая HMI ПУ), которая имеет сенсорный экран с расширенным функционалом и информативностью.






[bookmark: _Toc236750719]Таблица 3.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236750720]Наименование продукции: Реактор Модель A3405-H6-HT-R4- SS- BVP- FBV-TSP
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	8.1. 
	Объем
	50 л чистая вместимость

	8.2. 
	Расчетное давление
	50 бар

	8.3. 
	Расчетная температура
	500 °C

	8.4. 
	Максимальная рабочая температура не менее
	450 °C

	8.5. 
	Материал конструкции
	Шифр производителя -H6 (Hastelloy C276)

	8.6. 
	Способ крепления крышки:
	Шифр производителя - HT (Неподвижная крышка с гидравлическим механизмом подъема, опускания и наклона), смотреть рисунок 5.

	8.7. 
	Тип нагрева
	Электрический ленточный керамический нагреватель

	8.8. 
	Электродвигатель
	Шифр производителя - R4 (Коробка передач с частотой вращения до 440 об/мин)

	8.9. 
	Мешалка
	Шифр производителя - SS (Спиральный (без охлаждающего змеевика  катушки, максимальная скорость вращения 100 об/мин) смотреть рисунок 2.

	8.10. 
	Клапаны и фитинги:
	Шифр производителя - BVP (Порошковый клапан с шаровым затвором (¼ дюйма) и воронкой), смотреть рисунок 3.
Шифр производителя - FBV (Нижний сливной клапан (10 мм))

	8.11. 
	Панель управления
	Шифр производителя -TSP (10-дюймовая HMI ПУ, которая имеет сенсорный экран с расширенным функционалом и информативностью), смотреть рисунок 4.

	8.12. 
	Внутренний диаметр сосуда
	355 мм

	8.13. 
	Внутренняя высота сосуда
	558 мм

	8.14. 
	[bookmark: _GoBack]Минимальный перемешиваемый объем не менее
	6 л

	8.15. 
	Для охлаждения магнитного привода, датчика давления и др. адаптеров
	Водяной бак 10 л, насос и трубки

	8.16. 
	Электропитание
	3-ф., 380 В AC, 50 Гц, 25 А

	8.17. 
	Ориентировочные габариты не более  (Ш x Д x В) мм
	1500 x 675 x 3500

	9. 
	Требования к безопасности

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	11.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	12.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	13.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	14.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120
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	Рисунок 5
	Тип крышки: Шифр производителя - HT (Неподвижная крышка с гидравлическим механизмом подъема, опускания и наклона),
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