Технические требования на поставку

«Пульт автоматизированного управления с цифровой системой для разрывной машины Р-50»

Лот №  L_508_398

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«Пульта автоматизированного управления с цифровой системой для разрывной машины Р-50»

#### Цель использования закупаемой продукции

Автоматизация процесса проведения механических испытаний

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Пульт автоматизированного управления с цифроовой системой, включая: | шт. | 1 |
| - 1.1. | Насосная станция | комп. | 1 |
| - 1.2. | Блок управления | комп. | 1 |
| - 1.3. | Программное обеспечение управления | шт. | 1 |
| - 1.4. | Рукава высокого давления | комп. | 1 |
| - 1.5. | Эксплуатационная документация | комп. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пульт автоматизированного управления с цифровой системой | 16.11.2026 | 16.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Поставляемая продукция должна быть новая, ранее неиспользованная.

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Пульт автоматизированного управления с цифроовой системой.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Насосная станция с цифровой системой управления/измерения |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | Бак насосной станции |  | Объём 80 литров | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.2. | Гидравлический распределитель с пропорциональным управлением |  | максимальный расход – 40л/мин, максимальное давление – 350 атм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.3. | Компенсатор давления |  | Максимальное рабочее давление 330 атм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.4. | Клапан предохранительный встраиваемый |  | Максимальная производительность 50 л/мин, максимальное давление 350атм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.5. | Манометр |  | Максимальное рабочее давление 40 МПа; класс точности не ниже 1,5 | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.6. | Напорный фильтр с электровизуальным индикатором |  | Рабочее давление 220 атм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.7. | Всасывающий фильтр |  | Максимальная производительность 22 л/мин., чистота фильтрации 90 мкм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.8. | Электродвигатель |  | Мощность 3кВт, число оборотов в минуту -1410 | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.1.9. | Насос шестеренный двухпоточный |  | Максимальное рабочее давление 280атм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.2. | Блок управления насосной станцией |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | Шкаф с электрооборудованием и управляющим контроллером |  | Габаритные размеры 600х400х350мм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие |  |
| - 1.2.2. | Персональная электронно-вычислительная станция |  | - Тактовая частота процессора – 1200 МГц; - Количество ядер - 2; - оперативная память 8 Гб; - жесткий диск объемом 320 Гб; - Жидкокристаллический дисплей с диагональю 15``. | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Руководство пользователя (инструкция) | Указать в ТКП |
| - 1.2.3. | Принтер лазерный |  | -разрешение печати 600х600 т/д; - порт USB 2.0 для подключения к ПЭВС | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Руководство пользователя (инструкция) | Указать в ТКП |
| - 1.2.4. | Лицензионная операционная система |  | Совместимость с используемым ПЭВС и управляющим программным обеспечением | Обязательное согласие | Сертификат подлинности | Указать в ТКП |
| - 1.2.5. | Программное обеспечение управления машиной |  | -автоматическое управление процессом испытания, обработка результатов испытания и представление их в виде протокола с наличием возможности их дальнейшего вывода на печать; - индикация скорости нагружения, перемещения активного захвата, деформации образца при перемещении активного захвата; - возможность циклических нагружений в соответствии с заданием (от Fmin до Fmax заданное количество циклов); - возможность задания предела по максимальной нагрузке и перемещению активного захвата (автостоп); - режим ручного управления (произвольного нагружения по силе и по перемещению) с наличием возможности изменения векторов скорости и перемещения (прямой ход, обратный ход); - визуализация процесса нагружения с построением диаграмм ("Нагрузка-Деформация", "Нагрузка-Время", "Деформация-Время"); - возможность архивации данных; - интерфейс программы на русском языке, наличие справочной системы; - в программе заложена возможность автоматической обработки результатов испытаний по ГОСТ 1497, 12004, 6996, 14019, 10006, 10922, 10180, ISO 6892 | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Не требуется | Указать в ТКП |
| - 1.2.6. | Датчик давления |  | Максимальное рабочее давление 25 МПа | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.2.7. | Датчик перемещения |  | Дискретность 5мкм, измеряемая база 300мм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.3. | Рукава высокого давления |  | Рабочее давление 280 атм | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Характеристики указаны в паспорте на изделие | Указать в ТКП |
| - 1.4. | Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | Руководство по эксплуатации |  | На русском языке | Обязательное согласие | Не требуется | Указать в ТКП |
| - 1.4.2. | Руководство по эксплуатации на систему управления/измерения |  | На русском языке | Обязательное согласие | Не требуется | Указать в ТКП |
| - 1.4.3. | Описания типа средств измерений |  | На русском языке; оригинал либо заверенная заводом-изготовителем копия | Обязательное согласие | Не требуется | Указать в ТКП |
| - 1.4.4. | Методика поверки |  | На русском языке; оригинал либо заверенная заводом-изготовителем копия | Обязательное согласие | Не требуется | Указать в ТКП |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатические условия исполнения | Ухл4.2 |  | Требуемые параметры не ниже указанных |  | Указать в ТКП |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  | Соблюдение сроков доставки | Обязательное согласие | - Документ подтверждающий отгрузку оборудования | Указать в ТКП |
|  | Маркировка |  | В строгом соответствии с документацией на поставляемое оборудование | Обязательное согласие | - Направление фото отчёта на эл. почту заказчика | Указать в ТКП |
|  | Упаковка |  | В строгом соответствии с документацией на поставляемое оборудование | Обязательное согласие | - Направление фото отчёта на эл. почту заказчика | Указать в ТКП |
|  | Приёмка и испытания |  | В месте установки оборудования в присутствии представителя заказчика | Обязательное согласие | Подписание акта приёма-передачи | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев с моменты ввода оборудования в эксплуатацию | Обязательное согласие | Гарантийный срок прописан в эксплуатационной документации | Указать в ТКП |
|  | Гарантийное обслуживание |  | В течении гарантийного срока | Обязательное согласие | Официальное письмо поставщика | Указать в ТКП |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Свидетельство о первичной поверке |  | Выдано не позднее 2-х месяцев с момента установки пульта управления на испытательную машину Р-50 | Обязательное согласие/требуемые параметры не ниже указанных | Да/нет | Указать в ТКП |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  | После установки пульта управления на испытательную машину Р-50. На русском языке; оригинал либо заверенная заводом-изготовителем копия | Обязательное согласие | Да/нет | Указать в ТКП |

### В составе заявки необходимо предоставить:

Предоставить ТКП с указанием характеристик поставляемого оборудования, входящего в состав пульта автоматизированного управления с цифровой системой.