ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на изготовление каналов датчика воздушного зазора ротор–статор ДВЗ-50/Д14

Предмет заказа

Изготовление 9 (девяти) новых каналов датчика воздушного зазора ротор–статор бесконтактного ёмкостного типа ДВЗ-50/Д14 в комплекте с блоками согласования БСЦ-41-50, включая все виды испытаний, технологическую наработку и первичную поверку.

1. Предмет заказа

Изготовление 9 (девяти) новых каналов датчика воздушного зазора ротор–статор бесконтактного ёмкостного типа ДВЗ-50/Д14 в комплекте с блоками согласования БСЦ-41-50, включая все виды испытаний, технологическую наработку и первичную поверку.

2. Назначение и объект применения

Контроль воздушного зазора «ротор–статор» на гидрогенераторе (СВК Г-2) Ирганайской ГЭС, Дагестанский филиал ПАО «РусГидро». Принцип действия датчика — генерация электрического поля для измерения расстояния между поверхностью, на которой установлен датчик, и объектом.

3. Метрологические и технические характеристики (ДВЗ-50/Д14)

Метрологические:

•  контролируемый параметр — воздушный зазор;

•  диапазон измерений воздушного зазора — 2…50 мм;

•  предел допускаемой основной относительной погрешности — не более ±5 %.

Физические:

•  габариты датчика — 200 × 60 × 2,5 мм;

•  габариты блока согласования — 115 × 64 × 35 мм;

•  масса (без кабеля) — не более 130 г;

•  допустимое магнитное поле — до 1,8 кГс (50 или 60 Гц);

•  напряжение питания — 24 ± 2,4 В;

•  потребляемая мощность — не более 2 В·А.

Эксплуатационные:

•  температурный режим хранения — 0…85 °С;

•  рабочий температурный диапазон — для датчика 0…125 °С, для блока согласования 0…85 °С.

4. Характеристики блока согласования

Модель — БСЦ-41-50; выходной сигнал — 4…20 мА; питание, габариты и условия монтажа — по документации изготовителя.

5. Требования к испытаниям и поверке

•  выполнение полного комплекса испытаний изготовленных каналов по ТУ/руководству по эксплуатации;

•  технологическая наработка новых каналов до выхода на штатные характеристики;

•  первичная поверка средств измерений с выдачей свидетельства/протокола;

•  комплект документов на каждую позицию: паспорт изделия, сертификат (при наличии), протоколы испытаний, свидетельство о первичной поверке, инструкция по монтажу и наладке.

6. Условия поставки

•  место поставки — Ирганайская ГЭС (Дагестанский филиал ПАО «РусГидро»);

•  срок — готовые, опробованные и поверенные каналы к вводу в эксплуатацию при капитальном ремонте (запланирован с 01.03.2027);

•  гарантийный срок — не менее 12 мес.