ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку цифровой стационарной высоковольтной испытательной лаборатории
ВИЛ СЭТ-100
1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемого оборудования: Цифровая стационарная высоковольтная лаборатория испытаний средств защиты и электрооборудования ВИЛ СЭТ-100 (далее – Лаборатория).
2. Назначение и цели использования
Лаборатория предназначена для выполнения периодических и внеочередных испытаний:

· средств защиты (диэлектрических перчаток, бот, инструмента с изолирующими ручками, указателей напряжения, измерительных и изолирующих клещей, изолирующих штанг);

· электрооборудования напряжением до 100 кВ.

· испытания трансформаторного масла, автоматических выключателей.
3. Комплект поставки 
1. Стенд испытаний средств защиты и инструмента напряжением до 15 кВ / 20 кВ с автоматической сушкой.

2. Стенд испытаний указателей напряжения до 1000 В.

3. Стенд испытаний изолирующих штанг, изоляторов и электрооборудования напряжением до 100 кВ
4. Стенд испытания трансформаторного масла до 100 кВ.

5. Стенд испытания автоматических выключателей.
3.1. Общие компоненты Лаборатории
· Ограждение из алюминиевого профиля с хромированной защитной сеткой (высота 2 м) согласно плану помещения Заказчика.

· Входная дверь с предупреждающим звуковым сигналом, световым табло и защитным конечным выключателем.

· Электрозамок с механической блокировкой.

· Электрошкаф автоматики силового питания 220 В и комплект соединительных кабелей.

· Место оператора: стол оператора + стул; компьютер + МФУ + блок связи с компьютером + ПО «Регистратор СЭТ-ЛАБ»; ручной принтер для маркировки.

· Стеллажи для хранения изделий – 2 шт.

· Шкаф для хранения средств индивидуальной защиты.

· Комплект СИЗ для проведения испытаний: перчатки 2 пары, коврик диэлектрический, калоши, боты, штанга оперативная, аптечка.

· Комплект методик проведения высоковольтных и низковольтных испытаний.

· Комплект технической документации (схемы, чертежи).
4. Требования к техническим характеристикам стендов
4.1. Стенд испытаний средств защиты и инструмента напряжением до 15 кВ (с автоматической сушкой)
Назначение: проверка и последующая сушка диэлектрических перчаток, бот, калош, инструмента с изолирующими ручками и т.д.
Режим работы: автоматический, одновременно не менее 6 изделий 
Технические характеристики:
· Наибольшее рабочее переменное напряжение: 0–15 кВ (регулировка с дискретой 25 В).

· Диапазон измеряемых токов утечки: не менее 0,1–10 мА.

· Электронный способ регулировки напряжения (без ЛАТРа).

· Вывод информации: цифровая индикация и стрелочный прибор.

· Относительная погрешность измерения напряжения: не более 3 %.

· Программирование скорости подъёма/спада напряжения и времени испытаний.

· Режимы управления: ручной (оператор задаёт напряжение, макс. ток, время) и полностью автоматический (по встроенным программам на каждый тип изделия).
Состав стенда:
1. Высоковольтный блок.

2. Ванна из нержавеющей стали с порошковой покраской для одновременного испытания не менее 6 перчаток или 6 бот. Система полуавтоматического заполнения водой и подъёма каретки.

3. Автоматическая сушка для испытанных СИЗ: поддержание заданной температуры до 50 °С, принудительная продувка тёплым воздухом, светодиодный цифровой дисплей, таймер. Вместимость: 22 перчатки / 4 пары бот.

4.Сменные картриджи для загрузки испытуемых изделий.
4.2. Стенд испытаний указателей напряжения до 1000 В
Назначение: испытание различных указателей напряжения, применяемых в сетях до 1000 В.
Режим работы: автоматический или ручной.
Технические характеристики:
· Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.

· Диапазоны испытательных напряжений промышленной частоты:

· 0–3 кВ постоянное напряжение;

· 0–2,5 кВ переменное напряжение.

· Мощность: 500 Вт.

· Электронная регулировка напряжения (без ЛАТРа) с дискретой 1 В.

· Погрешность измерения напряжения: не более 3 %.

· Диапазон измеряемых токов утечки: 0–50 мА.

· Программирование скорости подъёма/спада напряжения и времени испытаний.

· Режимы управления: ручной и полностью автоматический (по встроенным программам).
Состав стенда:
1. Приспособление для испытания указателей.

2. Водяная кювета из нержавеющей стали с порошковой покраской.

3. Консольный стол для работы при испытаниях.
4.3. Стенд испытаний изолирующих штанг и электрооборудования до 100 кВ
Назначение: проверка изолирующих штанг, токоизмерительных клещей, изолирующих клещей, изоляторов, указателей высокого напряжения и электрооборудования.
Режим работы: полуавтоматический 
Технические характеристики:
· Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.

· Рабочее переменное напряжение: 0–100 кВ (регулировка с дискретой 25 В), электронный способ (без ЛАТРа).

· Максимальный выходной ток: 0–10 мА.

· Погрешность измерения напряжения промышленной частоты: не хуже 3 %.

· Режимы управления: ручной и полностью автоматический (по встроенным программам).
Состав стенда:
1. Высоковольтный блок.

2. Приспособления для испытаний различного электрооборудования до 100 кВ (в том числе для изолирующих штанг).
4.4. Стенд испытания трансформаторного масла 
Назначение: определение пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков до 100 кВ.
Технические характеристики:
· Напряжение питания: 220 В, 50 Гц.

· Наибольшее рабочее переменное напряжение: 100 кВ.

· Синусоидальная форма испытательного напряжения.

· Режим управления: ручной или автоматический.

· Автоматическая фиксация результатов, расчёт коэффициентов, передача данных на ПК, печать протоколов.

· Автоматические перемешивание, циклы испытаний, расчёт среднего напряжения пробоя, коэффициента вариации, температуры в помещении.
4.5. Стенд испытания автоматических выключателей 
Назначение: проверка работоспособности и снятие ампер-секундных характеристик автоматических выключателей в цепях переменного тока.
Технические характеристики:
· Максимальный ток In: до 2500 А.

· Ток перегрузки: до 12 кА.

· Диапазоны измерения силы переменного тока: 0,025–25 А; 0,25–250 А; 2,5–2500 А.

· Автоматический контроль работоспособности узлов, накопление и хранение результатов, передача на ПК.
Состав стенда:
1. Испытательная установка.

2. Силовой трансформатор.

3. Комплект соединительных проводов для проверки АВ от сети.

4. Комплект соединительных проводов для проверки АВ через внешний нагрузочный трансформатор.

5. Рабочий стол с электропитанием и заземлением.
5. Требования к программному обеспечению
5.1. ПО «Регистратор СЭТ-ЛАБ» должно обеспечивать:

· работу с оборудованием и ведение базы данных результатов;

· создание оператором собственных программ испытаний (до 19 шт.);

· автоматическую передачу данных на компьютер;

· расстановку данных в текст готового шаблона;

· распечатку протоколов испытаний;

· передачу данных в удалённую базу данных по сети.

5.2. Должна быть предусмотрена возможность работы в ручном режиме (снятие показаний параметров) или по принципу «годен – не годен».
6. Требования к безопасности
6.1. Пульт управления должен быть электробезопасным, с ЖКИ-дисплеем и отображением буквенно-цифровой информации, передачей данных в блок управления по инфракрасному каналу без соединительных проводов.

6.2. Конструкция блоков управления – в международном формате «Евроконструктив 19"» с возможностью установки в стойку.

6.3. Лаборатория должна соответствовать требованиям:

· ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

· ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

· иметь Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р.

6.4. Должны быть предусмотрены:

· ограждение с защитной сеткой и блокировками;

· входная дверь с предупреждающим звуковым сигналом, световым табло и конечным выключателем;

· электрозамок с механической блокировкой.
7. Требования к документации и аттестации
7.1. Испытательное оборудование должно поставляться с аттестатом, протоколом первичной аттестации и методикой аттестации для дальнейшей аттестации в ЦСМ согласно ГОСТ Р 8.568-2017.

7.2. Средства измерения в составе стендов должны иметь действующие свидетельства о поверке.

7.3. Комплект технической документации: схемы, чертежи, руководства по эксплуатации.

7.4. Комплект методик проведения высоковольтных и низковольтных испытаний.
8. Требования к условиям поставки, монтажу и обучению
8.1. Поставка осуществляется в срок 
8.2. Поставщик выполняет монтаж, пусконаладку и обучение персонала Заказчика работе с Лабораторией.
8.3. Гарантийный срок:  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

8.4. В период гарантии Поставщик обеспечивает техническую поддержку и устранение неисправностей.
9. Порядок приёмки
Приёмка осуществляется комиссией Заказчика на основании:

· соответствия фактических характеристик требованиям настоящего ТЗ;

· наличия полного комплекта документации, аттестатов и свидетельств о поверке;

· успешного проведения демонстрационных испытаний на образцах Заказчика.
